南通市海门区采购

招标文件

项目名称：南通市海门自来水有限公司水质检测中心改造项目

采购单位：南通市海门自来水有限公司

招标代理：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

二○二二年 九 月二十一日

江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）

第一部分  招标公告

根据政府采购相关法律法规的规定，江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司受南通市海门自来水有限公司的委托，就 南通市海门自来水有限公司水质检测中心改造项目进行公开招标，欢迎符合要求的单位前来参与。

一、项目名称：南通市海门自来水有限公司水质检测中心改造项目

二、本项目主要内容简介：实验室家具系统、排风系统、供气系统、净化系统、装修系统等设备采购及安装。

三、本项目最高限价为：135万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

四、投标供应商的资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求:

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②提供上一年度的财务报告（成立不满一年不需提供）及上一年度的财务状况报告承诺函（格式见招标文件附件）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件附件）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件）。

2.投标供应商其他资格要求：无

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网  （http://www.ccgp.gov.cn/）”、信用江苏等网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单(提供网页查询结果加盖公章)。

5.本项目不接受联合体投标。

6.参与招投标活动的人员须全程佩戴无呼吸阀口罩。所有进入开评标室的人员请提前准备好“行程码”、“苏康码”“48小时核酸阴性检测证明”（48小时自核酸检测报告上的采样时间起算）并主动出示，同时配合测温、查码等工作。未佩戴口罩、无48小时核酸阴性检测证明、无健康码、行程码或以上两码异常者不得参与招投标活动。

7.第八部分内附件1《新冠肺炎疫情防控承诺书》需由参加投标人员签署后单独存放，现场递交。

8.因违反上述规定造成的招投标活动延误、暂停或取消的，后果由相关责任人自负。

9.为严格落实疫情防控常态化管控措施，投标单位进入开标地点（嘉陵江商务大厦）参与投标的人员原则上不得超过两人，若投标人违反上述规定的，视情按否决投标处理。

五、招标采购方式：公开招标

六、采购文件获取：符合招标条件的供应商如决定参与投标，请登录江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）自行下载标书获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束。请各投标人自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。

七、投标保证金: 投标保证金金额为人民币  27000  元整，投标保证金采用现金方式（其它方式作为无效投标处理）

八、投标截止及开标时间：  2022年10月12日09时00分（北京时间）。

九、递交投标文件、开标地点：海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦216室开标室一。

十、联系方式：

招标人：南通市海门自来水有限公司

联系人：周女士  联系电话：15962911999

招标代理单位：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

联系人：徐女士  联系电话：0513-82677799

对有关技术及采购需求问题，请与采购单位联系；对有关采购文件的询问，请与采购代理机构联系。

友情提醒：

1.请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2.请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

第二部分  采购项目需求

- 有关要求说明

1.主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3.品牌要求：①招标文件中提供设备建议品牌的，可以在建议品牌范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；招标文件中未提供设备建议品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价；②投标供应商拟在建议品牌外自行选择品牌的，须在本项目投标截止时间10日前以书面形式向采购单位提出，并同时提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于采购单位建议品牌的相关证明材料（含技术白皮书等），经采购单位组织专家论证，确认该品牌设备符合本项目相关要求的，将由采购单位出具书面材料告知该投标供应商予以增加可选品牌，专家论证没有通过的品牌一律不予接受，其相应的投标文件将视为未能对本招标文件作出实质性响应，将会判为无效标。

第二章 采购项目内容与技术需求

一、项目采购内容

- 南通市海门自来水有限公司水质检测中心实验室家具系统、排风系统、供气系统、净化系统、装修系统等设备采购及安装。

- 二、项目清单：

| 南通市海门自来水有限公司水质检测中心改造项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 一、家具系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢工作台 | 1、规格：2300*600*800mm 2、材质：不锈钢 3、厚度：1.2mm 4、说明：非标定制，根据实际尺寸制作 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 2.3 |
| 2 | 超净工作台 | 1、规格：1300*580*1600mm 2、材质：不锈钢 3、款型：双人单面垂直送风 4、推荐品牌：苏州净化、苏净安泰、浙江孚夏 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 3 | 全钢更衣柜 | 1、规格：900*440*1800mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、含五金配件 5、推荐品牌：大百科、英克利斯、成威 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 4 | 高温矮台 | 1、材质：全钢 2、框架规格：3500*700*500 3、台面：18mm天然大理石台面，耐高温，耐刻刮，承重性好 4、推荐品牌：大百科、英克利斯、成威 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 3.5 |
| 5 | 全钢实验边台 | 1、规格：1500*750*850mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款式：全钢落地 5、台面：12.7mm厚黑色理化板台面,叠边厚至25.4mm； 6、含五金配件 7、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 1.5 |
| 6 | 全钢边台转角柜 | 1、规格：1000*1000*850mm 2、柜体规格：800*800*850mm 3、材质：全钢 4、厚度：1.0mm 5、款型：全钢落地式 6、台面：12.7mm厚黑色理化板台面,叠边厚至25.4mm； 7、含五金配件 8、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 9、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 2 |
| 7 | 全钢实验边台 | 1、规格：2000*750*850mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款式：全钢落地 5、台面：12.7mm厚黑色理化板台面,叠边厚至25.4mm； 6、含五金配件 7、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 4 |
| 8 | PP中水盆 | 1、规格：560*460*385mm 2、材质：PP 3、颜色：黑色 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 10 |
| 9 | 三口冷热龙头 | 1、规格：242*195*555mm 2、材质：加厚铜质 3、款型：三口冷热龙头 4、推荐品牌：科恩、台雄、博朗 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 10 |
| 10 | 大滴水架 | 1、规格：550*122*700mm 2、材质：高密度PP 3、款型：单面滴水架 4、推荐品牌：科恩、台雄、博朗 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 9 |
| 11 | 桌上型单口洗眼器 | 1、规格：260mm 2、材质：铜制 3、款型：台式 4、颜色：红色 5、推荐品牌：科恩、台雄、博朗 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 9 |
| 12 | 全钢药品柜 | 1、规格：900*450*1800mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、含五金配件 5、推荐品牌：大百科、英克利斯、成威 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 8 |
| 13 | 全钢器皿柜 | 1、规格：900*450*1800mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、含五金配件 5、推荐品牌：大百科、英克利斯、成威 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 8 |
| 14 | 全钢中央台 | 1、规格：3600*1500*850mm 2、厚度：1.0mm 3、款型：落地式 4、颜色：消光白 5、层板：1块层板 6、台面：12.7mm厚黑色理化板台面,叠边厚至25.4mm 7、含五金配件 8、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 9、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 3.6 |
| 15 | 全钢水槽柜 | 1、规格：1500*750*850mm 2、柜体规格：1440*720*850 3、材质：全钢 4、厚度：1.0mm 5、台面：12.7mm厚黑色理化板台面,叠边厚至25.4mm 6、含台下盆、五金配件 7、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得；水槽推荐品牌：科恩、台雄、博朗 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 16 | 钢玻试剂架 | 1、规格：3400*800*300mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、推荐品牌：大百科、英克利斯、成威 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 3.4 |
| 17 | 三节万向抽气罩 | 1、管径：Φ75mm 2、长度：2600mm 3、材质：PP 4、颜色：白+红 5、推荐品牌：科恩、台雄、博朗 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 7 |
| 18 | 全钢台式通风柜 | 1、规格：1800*850*2350mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款型：台式 5、传动装置：同步带 6、推荐品牌：大百科、英克利斯、成威 7、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 9 |
| 19 | 全钢天平台 | 1、规格：900*600*850mm 2、款式：框架式 3、材质：钢制 4、台面：12.7mm理化板内嵌60mm大理石 5、推荐品牌：大百科、英克利斯、成威 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 2 |
| 20 | 全钢实验边台 | 1、规格：1500*750*850mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款式：全钢落地 5、台面：12.7mm厚黑色理化板台面,叠边厚至25.4mm 6、含五金配件 7、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 1.5 |
| 21 | 全钢实验边台 | 1、规格：3450*750*850mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款式：全钢落地 5、台面：12.7mm厚黑色理化板台面,叠边厚至25.4mm 6、含五金配件 7、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 3.45 |
| 22 | 插座 | 1、规格：普通 2、额定：10A 3、插孔数：5孔 4、推荐品牌：罗格朗、西门子、公牛 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 40 |
| 23 | 插座 | 1、规格：86型 2、额定：16A 3、插孔数：5孔 4、推荐品牌：罗格朗、西门子、公牛 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 10 |
| 24 | 全钢实验边台 | 1、规格：4500*750*850mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款式：全钢落地 5、台面：12.7mm厚黑色理化板台面，叠边厚至25.4mm 6、含五金配件 7、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 18 |
| 25 | 全钢实验仪器台 | 1、规格：2500*900*850mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款式：落地式 5、台面：12.7mm厚黑色理化板台面-仪器台后封板. 6、含五金配件 7、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 10 |
| 26 | 全钢实验仪器台 | 1、规格：3500*900*850mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款式：落地式 5、台面：12.7mm厚黑色理化板台面-仪器台后封板. 6、含五金配件 7、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 3.5 |
| 27 | 全钢实验边台 | 1、规格：2900*750*850mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款式：全钢落地 5、台面：12.7mm厚黑色理化板台面，叠边厚至25.4mm 6、含五金配件 7、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 2.9 |
| 28 | 全钢货架 | 1、规格：1200*450*1800mm 2、材质：全钢 3、参数：立柱尺寸：40*80，立柱和横梁钢板厚度：0.85mm,层板：0.35mm，层板下加强结构，灰白色/四层/单层承重200KG 4、推荐品牌：大百科、英克利斯、清漾 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 组 | 2 |
| 29 | 全钢实验边台 | 1、规格：3400*750*850mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款式：全钢落地 5、台面：12.7mm厚黑色理化板台面，叠边厚至25.4mm 6、含五金配件 7、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 3.4 |
| 30 | 钢瓶固定架ABS | 1、规格：212*35mm 2、材质：ABS 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 10 |
| 31 | 壁式人体静电消除器 | 1、规格：高度20cm 2、材质：304不锈钢 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 3 |
| 32 | 防爆摄像头 | 1、名称：球型360°摄像头（400万高清带夜视功能） 2、外形尺寸：137.8*173.5*137.8mm 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 5 |
| 33 | 防爆墙壁式空调1.5P | 1、功率：1.5P 2、电流：20A 3、制冷量：3500W 4、制热量：4450W 5、能效：三级 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 3 |
| 34 | 温感探测器（防爆型） | 1、规格：155*115*97mm 2、材质：铸铝+ABS 3、电压：24V 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 3 |
| 35 | 烟感探测器（防爆型） | 1、规格：155*115*102mm 2、材质：铸铝+ABS 3、电压：24V 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 3 |
| 36 | AC防爆插销 | 1、额定电流：16A 2、插孔数：单孔 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 3 |
| 37 | 防爆开关 | 1、名称：单联单控开关 2、类型：防爆 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 3 |
| 38 | 双管防爆灯 | 1、规格：1270*120mm 2、电压：220v 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 3 |
| 39 | 干粉灭火器 | 1、规格:6KG 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 4 |
| 40 | 气瓶柜单瓶 | 1、规格：600*450*1900mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款型：单瓶 5、颜色：黄色 6、锁具：有 7、通风口：顶部Φ160mm 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 41 | 全钢货架 | 1、规格：1500*450*1800mm 2、材质：全钢 3、参数：立柱尺寸：40*80，立柱和横梁钢板厚度：0.85mm,层板：0.35mm，层板下加强结构，灰白色/四层/单层承重200KG 4、推荐品牌：大百科、英克利斯、清漾 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 组 | 5 |
| 42 | 不锈钢AA罩 | 1、罩口规格：400*400mm 2、管口规格：Φ160mm 3、管长：500mm 4、材质：304不锈钢 5、厚度：1.0mm 6、推荐品牌：苏利帆、大百科、银田 7、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 2 |
| 43 | 全钢实验边台 | 1、规格：3500*750*850mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款式：全钢落地 5、台面：12.7mm厚黑色理化板台面，叠边厚至25.4mm 6、含五金配件 7、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 3.5 |
| 44 | 全钢实验边台 | 1、规格：3000*750*850mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、款式：全钢落地 5、台面：12.7mm厚黑色理化板台面，叠边厚至25.4mm 6、含五金配件 7、柜体推荐品牌：大百科、英克利斯、成威；台面推荐品牌：优臻、资恒、希得 8、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 3 |
| 45 | 紧急淋浴双洗眼器 | 1、材质：钢制 2、款型：立式 3、颜色：黄色 4、推荐品牌：科恩、台雄、博朗 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 1 |
| 46 | 易燃易爆防火柜 | 1、规格：1090*460*1650mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、颜色：黄色 5、层板：2块层板 6、锁具：机械锁+机械锁 7、通风口：两侧Φ60mm 8、重量：138KG 9、推荐品牌：铭安、埃德伯格、西斯贝尔 10、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 47 | 酸碱柜 | 1、规格：1090*460*1650mm 2、材质：PP 3、厚度：8mm 4、颜色：瓷白 5、层板：2块层板 6、锁具：2把PP挂锁 7、重量：80KG 8、推荐品牌：铭安、埃德伯格、西斯贝尔 9、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 48 | 弱腐蚀性液体防火柜 | 1、规格：1090*460*1650mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、颜色：蓝色 5、层板：2块层板 6、锁具：机械锁+机械锁 7、通风口：两侧Φ60mm 8、重量：138KG 9、推荐品牌：铭安、埃德伯格、西斯贝尔 10、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 49 | 有毒气体探测器 （WL-1000，电化学式传感器） | 1、气体种类：VOC气体(指饱和烃及不饱和烃：辛烷、乙烯、环乙烷、三氯甲烷等，芳香类：苯甲、甲苯、萘、硝基笨、氯苯等，酮、醛、醚；丙酮、丙醛、胺类：二甲基胺、丁胺等，脂类：醋酸丁脂，乙酰水杨酸甲脂等) 2、传感器：电化学传感器，2年 3、尺寸：183*143*107mm 4、材质：压铸铝 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 6、推荐品牌：卫路、华达、硕安 | 个 | 2 |
| 50 | 防渗漏托盘 | 1、材质：PP 2、规格：1310*680*300mm 3、厚度：3mm 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 张 | 1 |
| 51 | 间歇式排风控制箱（手动控制） | 1、规格：250*150*300mm 2、材质：钢制喷涂 3、含空开，接触器，端子，计电器，计数器、过载保护等箱内全部元器件； 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 52 | 气体监测报警主机箱 | 1、尺寸：305*230*95mm 2、安装方式：非防爆场合的壁挂式安装 3、重量：2KG 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 5、推荐品牌：卫路、华达、硕安 | 个 | 1 |
| 53 | 声光报警装置 | 1、规格：86*86mm 2、材质：塑料 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 1 |
| 54 | 消防主机箱 | 1、规格：长275*宽99*高350mm 2、额定容量4.5AH,单回路50点 3、含箱内所有元器件 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 1 |
| 55 | 全钢排风药品柜 | 1、规格：900*450*1800mm 2、材质：全钢 3、厚度：1.0mm 4、含五金配件 5、推荐品牌：大百科、英克利斯、成威 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 5 |
| 56 | 钢制文件柜 | 1、规格：900*400*1850mm 2、材质：全钢 3、厚度：0.7mm 4、门：双门 5、含锁具 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 10 |
| 57 | 打印机 | 1、名称：彩色激光多功能一体机三合一打印复印 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 58 | 会议桌 | 1、名称：十人会议桌 2、材质：三聚氰胺板 3、规格：40mm厚，2800*1200*750mm 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 张 | 1 |
| 59 | 会议椅 | 1、颜色：黑色 2、材质：网布 3、加高靠背,不带轮子 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 张 | 10 |
| 60 | 防爆绕性管 | 1、材质：防爆绕性管 2、规格：DN20*500MM 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 根 | 9 |
| 二、排风系统 |  |  |  |  |
| 1 | PP圆形风管 | 1、规格：Φ200mm 2、材质：pp 3、厚度：3mm 4、推荐品牌：熙诚、翔通、宏佳华 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 12 |
| 2 | PP圆形风管 | 1、规格：Φ250mm 2、材质：pp 3、厚度：3mm 4、推荐品牌：熙诚、翔通、宏佳华 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 15 |
| 3 | PP管道轴流排风机PF-1 | 1、叶轮材质：PP 2、外壳材质：PP 3、类型：轴流风机 4、功率：0.1KW 5、风量：1000CMH 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 4 | 防雨百叶 | 1、规格：400*400mm 2、材质：PP 3、厚度：5mm 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 4 |
| 5 | 壁式防爆排风机PF-2、PF-3 | 1、叶轮材质：优质防爆铝合金 2、外壳材质：碳素钢 3、功率：0.12KW 4、风量：2200CMH 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 2 |
| 6 | 管道防爆轴流排风机PF-4 | 1、叶轮材质：碳钢 2、外壳材质：碳钢 3、类型：管道式 4、功率：0.105KW 5、风量：1260CMH 6、风压：80Pa 7、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 7 | 单层百叶风口 | 1、规格：600*600mm 2、材质：ABS 3、厚度：8mm 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 8 | 防火阀 | 1、规格：Φ250mm 2、材质：镀锌板 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 9 | FRP皮带离心风机PF-5 | 1、类型：FRP皮带离心风机 2、风压：1478-756Pa 3、风量：5590-11082m3/h 4、规格：5.5KW 5、推荐品牌：万通、华盛、可瑞斯 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 10 | 水洗塔 | 1、名称：PP水洗塔 2、规格:Φ1200*4500mm 3、处理风量:9000cmh 4、阻力≤600pa 5、循环泵浦功率:3KW 6、材质:PP 7、厚度:12mm 8、PP材质推荐品牌：阜滨、旭鑫、熙诚、宏佳华 9、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 11 | PP圆形风管 | 1、规格：Φ110mm 2、材质：pp 3、厚度：3mm 4、推荐品牌：熙诚、翔通、宏佳华 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 22 |
| 12 | PP圆形风管 | 1、规格：Φ160mm 2、材质：pp 3、厚度：3mm 4、推荐品牌：熙诚、翔通、宏佳华 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 8 |
| 13 | PP矩形风管 | 1、规格：风管长边尺寸：320＜b ≤ 500mm 2、材质：PP 3、厚度：5mm 4、推荐品牌：熙诚、翔通、宏佳华 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 平方 | 163 |
| 14 | PP矩形风管 | 1、规格：风管长边尺寸：500<b≤800mm 2、材质：PP 3、厚度：6mm 4、推荐品牌：熙诚、翔通、宏佳华 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 平方 | 80 |
| 15 | 电动风阀（不带执行器） | 1、规格：Φ110mm 2、材质：PP 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 5 |
| 16 | 电动风阀（不带执行器） | 1、规格：Φ160mm 2、材质：PP 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 1 |
| 17 | 防火阀 | 1、规格：600*400mm 2、材质：镀锌板 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 18 | 风雨帽 | 1、材质：PP 2、规格：Φ500 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 19 | 风雨帽 | 1、材质：PP 2、规格：Φ600 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 20 | 风机支架 | 1、支架制作安装； 2、含15米烟囱所需支架 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 21 | FRP皮带离心风机PF-6 | 1、规格：3KW 2、风量：3142-6735m3/h 3、风压：1735-940Pa 4、推荐品牌：万通、华盛、可瑞斯 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 台 | 1 |
| 22 | 活性炭吸附箱 | 1、名称：活性炭吸附箱 2、尺寸：1500*1000*1000mm 3、处理风量：5000cmh 4、阻力≤500pa 5、采用蜂窝活性炭,内含100kg 6、类型：卧式, 7、材质：PP 厚度:8mm 8、PP材质推荐品牌：旭鑫、熙诚、阜滨、宏佳华 9、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 23 | PP圆形风管 | 1、规格：Φ315mm 2、材质：pp 3、厚度：4mm 4、推荐品牌：熙诚、翔通、宏佳华 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 6 |
| 24 | 电动风阀（不带执行器） | 1、规格：Φ200mm 2、材质：PP 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 2 |
| 25 | 防火阀 | 1、规格：500*400mm 2、材质：镀锌板 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 26 | 开关量电动阀执行器DV | 1、执行时间：30s 2、控制方式：微电机驱动 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 17 |
| 27 | 电动风阀（不带执行器） | 1、规格：Φ250mm 2、材质：PP 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 9 |
| 28 | 手动风阀 | 1、规格：Φ250mm 2、材质：PP 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 9 |
| 29 | 控制箱APT | 1、规格：国标定制 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 30 | VAV控制器 | 1、规格：国标 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 31 | 变频器 | 1、规格：5.5kw 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 32 | 变频器 | 1、规格：3kw 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 33 | 控制开关B | 1、额定电流：10A 2、极数：1P 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 8 |
| 34 | 综合布线及辅材 | 1、含控制线缆及控制箱出线端至设备的动力电缆布置等全部相关内容及排风系统相关辅材 | 项 | 1 |
| 三、供气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 普通气体-双侧自动切换系统 | 1、结构：隔膜阀+调压阀+高压表+切换阀+高压表+出气隔膜阀+压力表+排空隔膜阀2个+不锈钢盘面 2、材质：不锈钢 3、脱脂脱油处理 4、自动切换装置推荐品牌：TKE、LQDF、SHXJ；减压阀推荐品牌：TKE、GCE、WIKE-LOK 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 2 |
| 2 | 乙炔专用sus 316调压阀 | 1、含吹扫功能 2、含进气阀1个，电位压力表2个，可拆卸式调压阀1个 3、材质：不锈钢 4、脱脂脱油处理 5、减压阀推荐品牌：TKE、GCE、WIKE-LOK 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 3 | 卡套*外丝 | 1、规格：1/4SWG*1/4NPT 2、材质：不锈钢 3、推荐品牌：TKE、LQDF、SHXJ 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 8 |
| 4 | 钢瓶接头连接 | 1、规格:G5/8 2、材质:不锈钢 3、脱脂脱油处理 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 4 |
| 5 | 钢瓶接头（乙炔） | 1、规格:G5/8 要求耐压:300bar 2、材质:不锈钢 3、脱脂脱油处理 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 6 | 高压不锈钢软管 | 1、规格：1/4NPT*1/4NPT 2、材质：不锈钢 3、推荐品牌：TKE、LQDF、SHXJ 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 5 |
| 7 | 对丝接头 | 1、规格：1/4NPT 2、材质：SUS 316 3、推荐品牌：TKE、LQDF、SHXJ 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 5 |
| 8 | 1/4卡套球阀 | 1、规格：1/4SWG 2、材质：不锈钢 3、推荐品牌：TKE、GCE、WIKE-LOK | 套 | 5 |
| 9 | 卡套逆止阀 | 1、规格：1/4SWG 2、材质：不锈钢 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 8 |
| 10 | 卡套阻火器 | 1、规格:1/4SWG 2、材质:不锈钢 3、配NPT 4、脱脂脱油处理 5、推荐品牌：TKE、GCE、MESSER 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 2 |
| 11 | 防爆紧急切断阀 | 1、规格：1/4 2、材质：不锈钢 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 12 | 桌面式终端模块（乙炔专用） | 1、尺寸：160*80mm 2、材质：不锈钢 3、含球阀1个、压力表1个、减压阀1个 4、工艺：脱脂脱油处理 5、乙炔专用，防爆 6、减压阀、球阀推荐品牌：TKE、GCE、WIKE-LOK 7、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 13 | 桌面式终端模块 | 1、尺寸：160*80mm 2、材质：不锈钢 3、含球阀1个、压力表1个、减压阀1个 4、工艺：脱脂脱油处理 5、减压阀、球阀推荐品牌：TKE、GCE、WIKE-LOK 6、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 6 |
| 14 | 终端转换件 | 1、规格：1/4 *1/8SWG 2、材质：不锈钢 3、推荐品牌：TKE、LQDF、SHXJ 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 7 |
| 15 | 1/4TEE/焊接三通 | 1、规格：1/4TEE 2、材质：不锈钢 3、推荐品牌：TKE、LQDF、SHXJ 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 6 |
| 16 | 不锈钢BA管 | 1、规格：6.35x0.89mm 2、材质：不锈钢 3、推荐品牌：TKE、LQDF、SHXJ 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 150 |
| 17 | 侦测器易燃易爆气体探头 | 1、探测气体:乙炔 2、类型：防爆 3、材质：不锈钢 4、推荐品牌：TKE、MSA、Exsaf 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 2 |
| 18 | 侦测器易燃易爆气体探头 | 1、探测气体:氢气 2、类型：防爆 3、材质：不锈钢 4、推荐品牌：TKE、MSA、Exsaf 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 19 | 侦测器易燃易爆气体探头 | 1、探测气体:氧气 2、类型：普通 3、材质：不锈钢 4、推荐品牌：TKE、MSA、Exsaf 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 20 | 泄漏报警主机（10路） | 1、外形尺寸：310*240*45mm 2、安装方式：壁挂式 3、报警方式：声音报警 4、检测路数：10路 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 21 | 压力传感器（普通） | 1、规格：24V 2、材质：不锈钢 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 4 |
| 22 | 压力传感器（防爆） | 1、规格：24v 防爆 2、材质：不锈钢 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 23 | 压力报警主机（16路） | 1、外形尺寸：310*240*45mm 2、环境湿度：20%-90%RH 3、环境温度：-20到50度 4、安装方式：壁挂式 5、报警方式：声音报警 6、检测路数：16路 7、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 1 |
| 24 | 1/4管夹（铝） | 1、规格：1/4in 2、材质：铝 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 75 |
| 25 | 管道支架 | 1、规格：30*15*2.5mm 2、材质：C型钢 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 33 |
| 26 | 备品备件 | 1、名称：高压力表 2、规格：0-4000Pa 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 5 |
| 27 | 备品备件 | 1、名称：低压力表 2、规格：0-160Pa 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 9 |
| 四、净化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机制隔断板隔墙 | 1、50mm厚机制岩棉夹心板隔墙 2、单层彩钢板厚度：0.426mm 3、含彩钢板连接件（槽铝0.8mm），五金密封材料 4、推荐品牌：黄浦、达顺、中春 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | ㎡ | 88 |
| 2 | 吊顶天棚 | 1、50mm厚手工岩棉夹心板吊顶 2、单层彩钢板厚度：0.426mm 3、含彩钢板连接件（槽铝0.8mm），含吊件φ8mm丝杆 4、推荐品牌：黄浦、达顺、中春 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | ㎡ | 22 |
| 3 | 金属门 | 1、900*2000新型密封单门 2、钢质门，钢板厚度：0.6mm 3、含400*500观测窗，玻璃采用5mm普通玻璃 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 扇 | 5 |
| 4 | 吊顶检修孔 | 1、600*600检修孔 2、50mm厚手工岩棉夹心板，单层彩钢板厚度：0.426mm 3、含铝合金收边 4、推荐品牌：黄浦、达顺、中春 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 扇 | 1 |
| 5 | 铝合金内圆角 | 1、R=50，0.7mm厚铝合金内圆角 2、推荐品牌：吉丰、华联、龙新 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 135 |
| 6 | 内圆角底条 | 1、1.0mm厚PVC内圆角底条30*30 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 140 |
| 7 | 铝合金外圆角 | 1、 R=75 0.7mm铝合金外圆角 2、推荐品牌：吉丰、华联、龙新 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 5 |
| 8 | 外圆二通 | 1、0.7mm铝合金外圆二通 2、推荐品牌：吉丰、华联、龙新 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 4 |
| 9 | 金属窗 | 1、600*600*600不锈钢传递窗 2、采用1.0mm厚304不锈钢板,玻璃采用5mm普通玻璃 3、推荐品牌：豪辉、菊化、中春 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 2 |
| 10 | PVC地板 | 1、2mm厚PVC地板 2、3mm厚自流平砂浆找平 3、PVC地板推荐品牌：大巨龙、圣彩、洁福 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | ㎡ | 18 |
| 11 | 单人单吹电子连锁风淋室 | 1、名称：单人单吹电子连锁风淋室 2、规格：1350*1000*2400mm 3、材质：彩钢板 4、电源：220V/380 5、循环风速：20-25次/分钟 6、过滤器推荐品牌：菊化、苏净、豪辉、洁诺 7、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 12 | 电气控制箱AP-01-1 | 1、名称：电气控制箱AP-01-1 2、类型：国标定制 3、备注：含开关电源、断路器等 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 13 | LED平板灯 | 1、名称：LED平板灯 2、规格：900*300mm 3、电压：220V 4、推荐品牌：联合、豪辉、旭日 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 组 | 7 |
| 14 | 紫外线杀菌灯 | 1、名称：紫外线杀菌灯 2、电压：220 3、功率：30W 4、推荐品牌：联合、豪辉、旭日 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 组 | 4 |
| 15 | 电线电缆 | 1、名称：电气配线 2、材质规格：BV-2.5 3、推荐品牌：长江、起帆、远通 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 150 |
| 16 | 电线电缆 | 1、名称：电气配线 2、材质规格：BV-1.5 3、推荐品牌：长江、起帆、远通 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 55 |
| 17 | 电线电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*2.5 3、推荐品牌：长江、起帆、远通 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 25 |
| 18 | 电线管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、铺设方式：暗配 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 65 |
| 19 | 单联单控开关 | 1、名称：单联单控开关 2、额定电流：16A 3、极数：1P 4、推荐品牌：正泰、罗格朗、西门子 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 7 |
| 20 | 双联单控开关 | 1、名称：双联单控开关 2、额定电流：16A 3、极数：1P 4、推荐品牌：正泰、罗格朗、西门子 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 2 |
| 21 | 插座 | 1、名称：5孔插座 2、规格：86型 额定10A 3、推荐品牌：正泰、罗格朗、西门子 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 7 |
| 22 | 插座 | 1、名称：5孔插座 2、规格：86型 额定16A 3、推荐品牌：正泰、罗格朗、西门子 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 2 |
| 23 | 接线盒及盖板 | 1、规格：75*75mm 2、材质：PVC 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 只 | 25 |
| 24 | 风冷型恒温恒湿空调 | 1、规格：647*647*775mm 2、功率：5.2KW 3、风量：1000-1200cmh 4、制冷量：5KW 5、制热量：3.9KW 6、推荐品牌：国祥、海尔、天加 7、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 25 | 风管 | 1、材质：热镀锌钢板 2、厚度：0.5mm 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | ㎡ | 17 |
| 26 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种：B级橡塑保温 2、绝热厚度：30mm 3、推荐品牌：华美、昌特、安合 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m³ | 0.51 |
| 27 | 高效送风口 | 1、名称：高效送风口 2、规格：320*320mm 3、材质：不锈钢 4、推荐品牌：豪辉、苏净、洁诺 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 2 |
| 28 | 高效送风口 | 1、名称：高效送风口 2、规格：484*484mm 3、材质：不锈钢 4、推荐品牌：豪辉、苏净、洁诺 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 2 |
| 29 | 单层百叶回风口 | 1、名称：单层百叶回风口 2、规格：300*300mm 3、材质：铝合金 4、厚度：1.0mm 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 5 |
| 30 | 防雨百叶 | 1、名称：防雨百叶 2、规格：200*200mm 3、材质：铝合金 4、厚度：1.2mm 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 1 |
| 31 | U-PVC冷凝水管 | 1、规格：De32 2、材质：PVC 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 10 |
| 32 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：B级橡塑保温套管 2、绝热厚度：15mm 3、管道外径：De32 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m³ | 0.02 |
| 五、装修系统 |  |  |  |  |
| （一） | 拆除内容 |  |  |  |
| 1 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 2、部位：二层 | m² | 353.5 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 2、部位：二层 | m² | 390 |
| 3 | 隔断隔墙拆除 | 1、玻璃隔断拆除 2、部位：原室内房间及过道公共部分 | m² | 159 |
| 4 | 木门拆除 | 1、木门拆除 2、部位：二层 | 樘 | 10 |
| 5 | 砖砌墙拆除 | 1、原玻璃隔断下30cm高墙体拆除 2、部位：二层 | m² | 16 |
| 6 | 现场家具搬运及清运 | 1、操作台：3*0.75*0.85=18组，大操作台：2.2*1.5*0.85=6组，药品柜：1.2*2.2=13组，办公桌4组，通风柜2台及管道，会议桌一组凳子10把，小柜子10个，文件柜4组，实验设备仪器17台 | 项 | 1 |
| 7 | 墙面涂料铲除 | 1、原墙面脱落部分涂料及腻子铲除 | m² | 300 |
| 8 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、轻钢龙骨石膏板吊顶拆除（二层做给排水系统） 2、部位：一层 | m² | 80 |
| 9 | 垃圾清运 | 1、拆除垃圾外运、场地清理 2、运距自行考虑 | 车 | 8 |
| （二） | 土建装修 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1、走道两侧200mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙，150*60mm龙骨 2、12mm厚防火石膏板双面双层，内部填充100mm厚岩棉 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m² | 55 |
| 2 | 窗台打底 | 1、15mm厚防火阻燃板基层打底门框边 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m² | 20 |
| 3 | 玻璃隔断 | 1、新建墙体部位上部安装玻璃隔断，10MM厚的钢化玻璃 2、玻璃隔断四周一圈15mm厚防火阻燃板基层打底20公分宽度 3、0.6mm不锈钢包套贴面 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m² | 72 |
| 4 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、房间内部120mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙，100*60mm龙骨 2、12mm厚防火石膏板双面单层，内部填充100mm厚隔音岩棉 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m² | 356.48 |
| 5 | 吊顶天棚 | 1、二层600*600*12MM矿棉板吊顶 2、35*25mm铝合金T型龙骨 3、8#镀锌丝杆吊装 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m² | 396 |
| 6 | 普通实验室木门 | 1、M0921实木门 2、0.6mm不锈钢包边 3、含门锁合页等五金配件及安装 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 樘 | 19 |
| 7 | 普通实验室木门 | 1、M1521实木门 2、不锈钢包边 3、含门锁合页等五金配件及安装 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 樘 | 1 |
| 8 | 钢制防火门 | 1、钢制甲级防火门FM0921 2、含门锁等五金配件及安装 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 樘 | 3 |
| 9 | 环氧地坪 | 1、环氧地坪厚度：3mm，含打磨、底涂、中涂、批涂、面涂等工作 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m² | 10 |
| 10 | 油漆涂料 | 1、原铲除涂料墙面及新建石膏板隔墙面，界面剂基层处理，901胶白水泥腻子两遍，打磨，一底两面乳胶漆涂刷 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m² | 1000 |
| 11 | 地面保护 | 1、现有原地砖保留，做好地面防护 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 项 | 1 |
| 12 | 块料踢脚线 | 1、100mm高瓷砖踢脚线，粘贴剂粘贴 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 150 |
| 13 | 吊顶天棚 | 1、给排水系统施工完成后照原样恢复一层吊顶 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m² | 80 |
| 14 | 地面地砖 | 1、原隔墙拆除后底部地砖修补 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m² | 11 |
| 15 | 混凝土基础 | 1、尾气处理混凝土基础：4000*2500*200mm 2、混凝土等级：C25 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m³ | 4 |
| （三） | 给排水 |  |  |  |
| 1 | PPR给水管 | 1、规格：DN50 2、含管件及安装、消毒、冲洗 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 40 |
| 2 | PPR给水管 | 1、规格：DN40 2、含管件及安装、消毒、冲洗 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 6 |
| 3 | PPR给水管 | 1、规格：DN32 2、含管件及安装、消毒、冲洗 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 52 |
| 4 | PPR给水管 | 1、规格：DN25 2、含管件及安装、消毒、冲洗 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 40 |
| 5 | PPR下水管 | 1、规格：DN50 2、含管件及安装 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 75 |
| 6 | PPR下水管 | 1、规格：DN63 2、含管件及安装 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 22 |
| 7 | PPR下水管 | 1、规格：DN100 2、含管件及安装 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 22 |
| 8 | 截止阀 | 1、规格：DN50 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 1 |
| 9 | 截止阀 | 1、规格：DN40 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 1 |
| 10 | 截止阀 | 1、规格：DN32 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 6 |
| 11 | 地漏 | 1、规格：DN65 2、材质：不锈钢 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 12 |
| 12 | 支吊架 | 1、名称：管道支吊架 2、类型：型钢 3、含除锈、刷漆 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 项 | 1 |
| 13 | 地面开槽 | 1、名称：地面开槽 2、规格：DN50 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 项 | 1 |
| （四） | 电气 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：配电箱2AP 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-01 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-02 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-03 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-04 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-05 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-06 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-07 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-08 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-09 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 11 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-10 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 12 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-11 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 13 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-12 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 14 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-13 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 15 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-14 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 16 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP-15 2、安装方式：隐藏式挂墙安装 3、含箱体安装及箱内所有元器件 4、防护等级：PZ30 5、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 1 |
| 17 | LED平板灯 | 1、名称：LED平板灯 2、规格：600*600mm 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 套 | 29 |
| 18 | 单联单控开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：AC220V 10A 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 14 |
| 19 | 双联单控开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：AC220V 10A 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 7 |
| 20 | 单相二加三孔插座 | 1、名称：单相二加三孔插座 2、规格：AC220V 10A 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 29 |
| 21 | 带开关空调插座 | 1、名称：带开关空调插座 2、规格：AC220V 10A 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 16 |
| 22 | 带开关空调插座 | 1、名称：带开关空调插座 2、规格：AC220V 16A 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 1 |
| 23 | 带开关三孔防水插座 | 1、名称：带开关三孔防水插座 2、规格：AC220V 10A 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 9 |
| 24 | 空开盒 | 1、名称：空开盒 2、规格：86型 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 4 |
| 25 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 个 | 100 |
| 26 | 电线电缆 | 1、名称：电气配线 2、材质规格：ZRBV-1.5 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 290 |
| 27 | 电线电缆 | 1、名称：电气配线 2、材质规格：ZRBV-2.5 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 66 |
| 28 | 电线电缆 | 1、名称：电气配线 2、材质规格：BV-1.5 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 600 |
| 29 | 电线电缆 | 1、名称：电气配线 2、材质规格：BV-2.5 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 1400 |
| 30 | 电线电缆 | 1、名称：电气配线 2、材质规格：BV-4 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 570 |
| 31 | 电线电缆 | 1、名称：电气配线 2、材质规格：BV-6 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 90 |
| 32 | 电线电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*4 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 325 |
| 33 | 电线电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*6 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 90 |
| 34 | 电线电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*10 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 110 |
| 35 | 电线电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*16 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 28 |
| 36 | 电线电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4X25+1X16 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 65 |
| 37 | 双绞线缆 | 1、名称：火灾报警及泄漏电线 2、型号：ZRN-RVS-2*1.5 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 100 |
| 38 | 摄像头网线 | 1、名称：摄像头网线 2、型号：超五类网线 3、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 100 |
| 39 | PVC电工管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、铺设方式：暗配 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 1100 |
| 40 | PVC电工管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC25 3、铺设方式：暗配 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 米 | 80 |
| 41 | 桥架 | 1、规格：200*100mm 2、详见设计图纸及招标文件技术要求 | m | 45 |
| 42 | 支吊架 | 1、名称：桥架支吊架 2、类型：型钢 3、含除锈、刷漆 4、详见设计图纸及招标文件技术要求 | 项 | 1 |

- 三、具体参数如下：

- 1、实验室家具、排风设备系列产品技术说明

- 实验室家具、排风设备等技术与设计参照以下标准

- 实验室家具及其配套件性能及技术参照标准

GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件国家标准；

GB-T 3325-2017 金属家具通用技术条件国家标准；

- 实验室排风设备性能及技术与设计参照标准

JBT-6412-1999排风柜机械行业标准；

JG/T-222-2007 实验室变风量排风柜行业标准；

JG/T385-2012无风管自净型风柜行业标准；

- 实验室设备设施及施工技术与设计参照标准

GB50346-2011生物安全实验室建筑技术规范；

JGJ91-2019科研建筑设计标准；

GB19489-2008实验室生物安全通用要求；

GB50352-2019民用建筑设计统一标准；

GB50325-2020(2013 年版) 民用建筑工程室内环境污染控制规范；

GB15603-1995常用化学危险品贮存通则；

GB/T18883-2002 室内空气质量国家标准；

GB3095-2012环境空气质量标准；

GB3096-2008声环境质量标准；

GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范；

GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范；

GB50738-2011 通风与空调工程施工规范

GB50054-2011低压配电设计规范；

GB50052-2009供配电系统设计规范；

GB50016-2014（2018年版）建筑设计防火规范；

GB50057-2010建筑物防雷设计规范；

GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范；

GB50034-2013建筑照明设计标准；

GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范；

GB50015-2019建筑给水排水设计规范；

GB50073-2013洁净厂房设计规范；

GB16297-1996大气污染物综合排放标准；

- 环境与水质检测实验室技术与设计参照标准

CJJT182-2014城镇供水与污水处理化验室技术规范行业标准；

GB/T27025-2019检测和校准实验室能力的通用要求；

RB/T214-2017检验检测机构资质能力评价检验检测机构通用要求；

GB/T37140-2018检验检测实验室技术要求验收规范；

《江苏省城市供水企业水质检测实验室等级能力建设指导手册》；

《江苏省城市自来水厂关键水质指标内控标准》；

《城市供排水实验室安全指导手册》；

除了上述标准外，涉及到有关现行最新国家标准或规范的，按现行国标或规范要求设计；

- 设备排风量设计参照标准

移动式排风罩、固定式排风罩、抽气式试剂柜、排风柜排风量设计参照标准，依据相关国际及国标要求，并维持在设定值的正负20%以内。除有特殊说明者外，各设备排风量设计标准如下：

移动式排风罩（万向抽气罩）的排风量为≥150-200CMH；

固定式排风罩（AA罩）的排风量为≥300-400CMH；

抽气式试剂柜的排风量为≥100-150CMH；

1.2米定风量排风柜的排风量为≥900-1500CMH；

1.2米变风量排风柜的最小排风量为≥270CMH，最大排风量为≥1330CMH；

1.5米定风量排风柜的排风量为≥1100-1900CMH；

1.5米变风量排风柜的最小排风量为≥350CMH，最大排风量为≥1730CMH；

1.8米定风量排风柜的排风量为≥1300-2300CMH；

1.8米变风量排风柜的最小排风量为≥430CMH，最大排风量为≥2130CMH；

- 实验室家具及配件的技术要求

包括：边桌、中央桌、水槽桌、高温矮台、天平台、试剂架、药品柜、器皿柜、更衣柜、货架、安全柜（可燃物安全柜、易燃物安全柜、弱酸碱安全柜）、生物安全柜、密集架（档案柜）、线槽或插座盒等；

实验室家具及其配套件性能及技术应达到，实验室等级金属柜SEFA8M-2016以及招标人提供的有关文件和设计图纸要求；

- 1、实验桌柜体技术要求

钢材选材：国产优质冷轧钢板，钢板厚度：1.0mm

喷涂用材及工艺：冷轧钢板经水洗皮膜后表面喷涂“环氧树脂粉体”，经高温热固而成，主要防锈、防腐蚀、附着力强等优点

实验桌柜体说明：

柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。柜体一般深度至少为520mm(约20.4英吋)，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明者外，为850mm(±1.5%)；底柜后方均具备容易拆装的活动背板；

各实验台底柜单元所采用的配置款式(抽屉或门片等)；

服务通道：中央桌背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；

所有底柜正面均为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都均在同一水平面不可有突出，以避免勾住实验袍等造成意外，焊接处均均打磨平整以保持为连续的平滑表面；

所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层；

所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡；

踼脚板位于柜体下方正面，为一约高100mm(4英吋)深75mm(3英吋)，踢脚板两侧须与柜体钢板一体成型，以确保整体荷重能力；踼脚板表面加装踢脚线装饰板及护角将踼脚板与地面空隙遮盖；

座位空间：依据图纸及相关说明所示，于实验台柜体间配置座位空间，其上以水平抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档均以可拆装式封板遮挡装饰，连接件的下方为座位膝部置放空间；

装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色均与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝均以孔塞遮蔽不可外露。

柜内含一层层板，层板高度可调节

抽屉用材要求：

抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；

抽屉底部和四面抽墙为单片钢板一体成形设计；

抽屉配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；

抽屉能抽出至少330mm(约13英吋)；

不需使用另外的工具即可将整个抽屉拆卸取下。

门板：

门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；

门板铰链须以螺丝与门板及底柜相固定；

配置门扣组及缓冲垫；

门板能开关顺畅达>90度。

五金及配件：

铰链：专用模具三合一锌合金旋转式铰链/不锈钢合页，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长；

滑轨：采用托底自闭式，三节阻尼导轨，防撞击、静音、高承重性能；

门把手：采用不锈钢把手以不锈钢螺丝固定或一字拉手，抽屉寛度超过600mm及以上时均配置两只把手；或者一字拉手，隐藏美观。

全钢实验台性能要求符合GB 24820 实验室家具通用技术条件国家标准、GB/T 3325金属家具通用技术条件国家标准；或通过“实验室等级金属柜”SEFA 8M-2016标准检测，并提供第三方权威机构出具的合格检测报告证明。

建议品牌：大百科、英克利斯、成威

- 2、水槽桌技术要求

1）款式：双开门款式；

2）水槽安装方式为：台下盆式，美观实用，且利于台面水自然回流；柜内配有钢制托底钢架，以确保水槽的承重性；

3）柜体及台面用材等同实验台；

建议品牌：大百科、英克利斯、成威

- 实验台台面板技术要求

台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：

通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

通过国家化学建筑材料测试中心检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg）， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。

通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。

★通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于17项物理性能检测，检测结果为：表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，（参照ASTM D790-17标准检验方法)、抗冲击性能：横压直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。

用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。

以GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级。

具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）。

依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。

依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291).

依据ISO 22196:2011方法检测抗菌性能：大肠杆菌ATCC 8739、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、肠沙门氏菌肠亚ATCC14028、甲型溶血性链球菌32213等不少于9种的菌种检测结果抗菌率≥99.9%；

具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。

★台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。

★台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。

（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。

建议品牌；优臻、资恒、希得

- 4、高温矮台技术要求

柜体用材：同实验室桌用材；

整体高度：500mm±18mm左右；

台面：18mm天然大理石台面，耐高温，耐刻刮，承重性好；

建议品牌：大百科、英克利斯、成威

- 5、天平台技术要求

台面：采用12.7mm厚国产理化板内嵌60mm大理石，耐磨、外观精致大方，双重水平调节，稳定性好，特殊的沉稳结构可有效的防止或降低外来震动的影响，达到最佳的防震效果。

装饰板：采用1.0㎜厚进口优质冷轧钢板，经过镀膜水洗处理，再经环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度，安全、实用。

框架：采用1.5mm厚优质冷轧钢板折弯焊接而成，连接处由不锈钢内六角螺丝连接，表面高压静电粉沫喷涂。此种结构受力性强、稳定性强、耐酸碱、耐腐蚀、不易变形、具有很强的抗压强度、力学性能好、可使用年限长达10年以上

背板：结构采用1.0㎜优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经乳白色粉体喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成，整体美观大方且不变形

地脚：采用实验室专用不锈钢活动地脚，可适于不同的地面环境，高度可调30-50㎜，方便实用。

建议品牌：大百科、英克利斯、成威

- 6、试剂架技术要求

立柱采用板材折弯而成，经激光切割后再经焊接、粗打磨、细打磨、水洗、皮膜、吹扫处理后采用进口优质环氧树脂塑粉喷涂处理，涂层80um，细密均匀，无任何色差；

具有耐酸碱、防腐蚀、易清洁等特点；

整体结构以五金配件组合而成，可连续组装，并具方便拆装、重复使用功能；

采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；

按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架；

试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格均小于30mm；

试剂架分上下2层，高低均可调节活动式；

活动钢制层板边缘均平顺不割手；

试剂架立柱内侧均按要求配置插座安装孔，立柱内夹层均有足够空间供插座配线隐藏铺设。

层板用材：

上层层板：采用厚10mm及以上的钢化玻璃制作层板，下方具钢制托架以确保层板承重能力，层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

下活动层板：每组试剂架设钢制下活动层板，其上并加衬厚10mm及以上的钢化玻璃板。层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

单层可承重：30kg。防护栏￠12mm圆柱形不锈钢护栏；安装方式：嵌入式钢制托板架内；功能：防止试剂药品滑落；

线盒或钢制底座：适用范围：桌上型电源插座面板固定；

材质：采用优质钢材，模具制成，表面经水洗皮膜、抛光后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到80μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。

底座均为本体与面板组合可拆装式设计，其组装螺丝均以孔塞遮蔽不可外露；

功能：牢固、拆卸方便、外观美观大方。

电气设备（插座、电线）：

除有特别说明者外，所有插座电线：均为符合国标电源线；

所有220V电源插座均配置IP-44及以上防护等级的阖盖式保护盒；

建议品牌：大百科、英克利斯、成威

- 7、钢制药品柜 (试剂柜)

材料说明:

柜体：采用厚1.0mm mm优质冷轧钢板，经数控冲、折后成为坚固之柜体，内外双表面经水洗皮膜后由EPOXY(环氧树脂)粉体烤漆，以达耐高温、耐酸卤、耐腐蚀。

款式：柜门为玻璃双开，配置为全钢或全钢加玻璃门两者的组合；层板：含四层可拆卸钢制活动层板；

五金及配件：

铰链：专用模具三合一锌合金旋转式铰链/不锈钢合页，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长；

门板把手：采用：塑料拉手/不锈钢C型拉手，把手须以不锈钢螺丝固定；

结构要求：

柜体：每个柜体均均为完整独立的落地型全钢制柜体设计；

门板：

门板款式：采用玻璃双开门式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；层板：含四层可拆卸钢制活动层板；

门板内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂；

门板铰链须以不锈钢螺丝或铆钉与门板及柜体相固定；

门板配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；

板材选材：优质国产钢材

建议品牌：大百科、英克利斯、成威

- 8、钢制器皿柜

柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经数控冲、折后成为坚固之柜体，内外双表面经水洗皮膜后由EPOXY(环氧树脂)粉体烤漆，以达耐高温、耐酸卤、耐腐蚀。

板材选材：国产优质钢材

五金及配件：

铰链：专用模具三合一锌合金旋转式铰链/不锈钢合页，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长；

门板把手：采用塑料拉手（嵌入式）/不锈钢C型拉手；

柜体：

每个柜体均均为完整独立的落地型全钢制柜体设计；

门板：

门板款式：采用双开门式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；

门板内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂；

门板铰链须以不锈钢螺丝或铆钉与门板及柜体相固定；

门板配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；

柜体款式：柜门为玻璃双开，配置为全钢或全钢加玻璃门两者的组合；

层板：含四层可拆卸钢制活动层板层板开孔尺寸分别为φ75mm、φ50mm、φ30mm，柜门带玻璃，底部带PP接水盘。

建议品牌：大百科、英克利斯、成威

- 9、更衣柜

规格：依据设计要求尺寸配置
整体采用厚≥0.7mm mm 优质冷轧钢板，内外双表面经酸洗、磷化后由 EPOXY(环氧树脂)粉体烤漆；
款式：双开或三开门形式，每间隔标配：1 把转舌锁、1 块隔板、1 根挂衣杆、内嵌式塑料拉手；

建议品牌：大百科、英克利斯、成威

- 10、钢制货架

规格：依据设计要求尺寸配置；

结构：全钢结构，立柱尺寸：40*80，立柱和横梁钢板厚度：0.85mm,层板：0.35mm，层板下加强结构，灰白色/四层/单层承重200KG

建议品牌：大百科、英克利斯、清漾

- 11、安全柜（可燃物安全柜、易燃物安全柜、弱酸碱安全柜）

规格：依据设计要求尺寸配置；

柜体由厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过完全焊接，非铆接的构造结识牢固，延长使用寿命，并且由于减少了空隙，能够在火灾中提供更多的保护。（提供柜体板材SGS酸性盐雾（AASS）试验检测报告，符合GB/T 10125-2012标准，测试依据GB/T 10125-2012，送检人须为安全柜生产厂家）。

柜体采用双层钢板结构，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热源，柜子内外经酸洗磷化后进行环氧树脂粉末静电喷涂，烘热固化处理。

柜中部配有2块独有的镀锌层板，可上下调节，四周折弯加强结构，承重更佳（提供不小于72小时静载试验的承重证明材料）。

三点联动式子弹头自锁系统，能够快速锁门，符合双人双锁管理要求。

铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。

环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg.m³;苯含量不得超过0.09mg.m³,柜体经第三方测试中心现场检测，甲醛及苯含量符合国家标准要求（提供相关证明材料）。

柜体两侧一上一下装设有防闭火装置的双透气孔；方便空气排散，防止有害气体聚集。

柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，防止静电聚集产生火花风险；

装箱时柜内外的说明标识：《合格证》，《安全储存说明书》，柜门设有专业，规范，显眼的警示标志。

提供中行协2022年度推荐产品证书（有效期2年）；产品经第三方权威机构检测，通过耐火和防爆测试（提供在有效期内的检测报告）。

建议品牌：铭安、埃德伯格、西斯贝尔

- 12、超净工作台

外形尺寸：1300×580×1600㎜  工作区尺寸：1150×500×500㎜/1150×400×500㎜

洁净等级：100级@≥0.5μm(美联邦209E）

菌落数：≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿）

平均风速：0.25m～0.45/m/s(快、慢双速）

噪音：≤62dB(A)

振动半峰值：≤0.5μm(x.y.z方向）

照度：≥300LX

电源：AC单相220V/50Hz

最大功耗：130W

重量：<85㎏

高效过滤器规格及数量：1135×455×50×①/1135×600×50×①

荧光灯/紫外灯规格及数量：30W×①/30W×①/30W×①/30W×①

安装使用：本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内（最好置于十万等级或三十万等级的初级净化间），插上电源，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。

维护：1、根据实际情况，定期将初效过滤器拆下清洗，清洗周期一般为3~6个月。（若长期不清洗，积尘将导致进风量不足而降低洁净效果）。2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后，仍不能达到理想的截面风速时，则应调节风机的工作电压，从而达到理想的均匀风速。3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至最高点时，仍不能达到理想风速时，则说明高效空气过滤器积尘过多（滤料上滤孔已基本被堵，要及时更新），一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。4、更换高效空气过滤器时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），按箭头风向装置，并注意过滤器的周边密封，绝对无渗漏现象发生。

建议品牌：苏州净化、苏净安泰、浙江孚夏

13、PP酸碱柜

采用手动双开门，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。

材质：8mm厚PP板（提供整柜性能检测报告）、具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。

层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材。

门板：采用同质PP板材。

绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。                                       螺丝：PP材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。                                             锁具：双锁设计，双人双锁管理，更加安全可靠。

多语言反光警告标签。

建议品牌：铭安、埃德伯格、西斯贝尔

- 14、电源插座及钢制插座底座盒要求

适用范围：桌上型电源插座面板固定；

底座材质：采用优质钢材，模具冲压制成，表面经酸洗、磷化后由QPOXY（环氧树脂）粉体烤漆，高温热固，牢固、拆卸方便、外观美观大方；

电源插座面板：采用220V多功能专用插座，除有特别说明者外，所有插座电线：均为国标电源线，根据电源设计配置要求及仪器设备用电功率需要配置功率规格相当的电源线；

插座建议品牌：罗格朗、西门子、公牛

电源线可选品牌：长江、江南、起帆

- 实验室排风设备及配件技术要求

包含：全钢台式排风柜、中央桌、万向抽气罩、不锈钢AA罩

- 1.全钢台式排风柜技术要求

全钢台式排风柜需同时满足ANSI/ASHRAE 110-2016（美标），EN14175-3:2019（欧标），JBT-6412-1999（国标）测试标准，并提供第三方权威机构出具的合格检测报告证明；须通过CE认证；

外形尺寸：W1500mm*D850mm*H2350mm（±150mm）

最大开口高度：HG=730mm

最小开口高度：HS=20mm

注：W 通风柜宽度；D通风柜厚度；H 通风柜高度；

工作面的风速为：0.5±10%m/s；排风量为：350-2000M3/H；工作电压为：AC220-380V。

噪音：＜65dB

台面用材要求：（同实验台台面）

柜体组合：上部柜体（排气柜）与下部柜体（储物柜）采用上下分体结构；

柜体设计：外壳材料通风柜柜体结构采用双层结构，内衬板与钢制外壳间预留有约100mm空间，供水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。钢制外壳采用1.0mm厚冷轧钢板，表面经水洗皮膜、抛光后采用环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到80μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。

检修装置：通风柜两侧可拆装互换检修门板，便捷了水、电、气等管线的安装、维修、保养，而不必拆装通风柜的主结构。

移门结构：可停于任何操作位置。当发生意外时，移门也不会下降。移门的关闭有橡胶缓冲装置。

移门传动方式：同步带传动平衡系统；

配重：上下行程具静音轨道以限制，避免摇晃碰撞；

内衬板及导流板：通风柜内衬板采用5mm厚灰白色耐腐蚀耐抗倍特板,导流板安装位置与角度须使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，三段式排风，以确保不同比重气体在导流板上、中、下均能有效排除。

护板：护板采用优质1.2mm厚烤漆钢板；

通风柜封板：1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂粉末喷涂，内支架固定，可拆卸，方便检修，颜色同通风柜颜色或客户选择；

集气风罩：集气罩具有良好的锥形集气角度及滑度，可以获得良好的集气平均性及低压损。

照明装置：全罩式荧光灯设计，确保通风柜台面工作区域的照度不低于350LUX，当亮牌。灯罩底部6mm厚透明钢化玻璃固定在顶板上，可避免电气设备与柜内气体接触。灯罩采用镜面反射设计，便于更换和维护。通风柜照明接线采用便捷式连接便于拆装。

移动门玻璃：5mm厚钢化安全玻璃；

铰链：90°开合铰链；

品牌：DTC；

拉手：C型不锈钢拉手；

建议品牌：大百科、英克利斯、成威

- 2.万向抽气罩技术要求

移动式排风罩应为吊顶或墙壁安装型(依现场安装点位具体配置)；

移动式排风罩应为四节式；罩口应为圆形碗状，直径350mm(±30mm)；

移动式排风罩管径应为75mm(±5%以内)，排风量可调110-240CMH，风阻应小于200Pa；

移动式排风罩有效工作半径应不小于914mm(约36英吋)；

每个关节均以固定旋钮予以迫紧锁合，方便调节松紧度及拆装维修，关节应确保气密性，具有手动蝶阀，可调节风量；

移动式排风罩管体内与气流直接接触的金属零件，均应为不锈钢耐蚀材料；

天花板安装型移动式排风罩应附有管径约100mm(4英吋)的圆管型装饰基座；

建议品牌：科恩、台雄、博朗

- 3.不锈钢AA排风罩技术要求

规格要求：参照招标清单规格尺寸为准；

固定式AA排风罩应为吊顶安装式；

材质：采用厚≥1.0mm 304不锈钢材质制作；

排风罩下方设计手动蝶阀，可调节风量，标注指示标贴开关；

现场排风管道应提供适当尺寸的安装接口以连接抽气罩安装基座抽风口；

排风口管径应配合风量设计，须满足管内风速≥6m/S；

建议品牌：苏利帆、大百科、银田

- 水配件系列技术要求

- 水槽/杯槽

除特别说明外，通风柜水槽、杯槽须为耐酸碱的聚丙烯材质、颜色为黑色。下水口处均应配置聚丙烯材质存水弯堵臭装置；

水槽尺寸：依据设计要求配置相应规格的尺寸；

所有水槽及杯槽须为表面光滑平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式；

所有水槽安装方式：台下盆安装；

建议品牌：科恩、台雄、博朗

- 水龙头

类型：立式三口鹅颈水龙头/冷热水龙头/立式单口饿颈水龙头/单口低位水龙头；

采用铜质管体，表面经环氧树酯粉末静电喷涂；

具可拆式尖嘴型出水口以方便衔接软管；

建议品牌：科恩、台雄、博朗

- 滴水架

滴水架主板尺寸依据设计要求配置；

材质：配置质轻、强度高、易于组装、耐酸碱腐蚀注塑成型PP；

活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装；

所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放；

滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏；

滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计，以方便集水，迅速排水；

需可单独吊挂于试剂架、墙面或两组背靠背组合安装于桌面；

建议品牌：科恩、台雄、博朗

- 台式洗眼器

型式：单口，入水管口径：G3/8英吋；

材质：主体加厚铜质，表面须经环氧树酯粉末静电喷涂；

连接软管：长度1500mm以上，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管；

水压要求：大于2bar；

流量要求：大于6公升/分钟；

操作方式：按压式握把水阀开关，具固定键可使水阀保持常开以方便操作；

建议品牌：科恩、台雄、博朗

- 落地式紧急冲淋洗眼器

类  型：SUS304不锈钢；

冲淋器：SUS304不锈钢入水管，不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头；

洗眼器：SUS304不锈钢入水管，不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘；

洗眼喷头：高密度PP，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物；

尺寸：淋身器高：2160mm ±1.5%；洗眼器高：1050mm ±1.5%；入水管口径：G 1英吋；排水管口径：G 1英吋。

水压要求：大于2 bar；

流量要求：单洗眼器大于6升/分钟；双洗眼器大于10升/分钟；喷淋装置大于30升/分钟；

结构特点：采用双口气泡式出水莲蓬头设计，下具集水盆，莲蓬头外罩软质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落；

地面安装型，数量及安装位置依据图纸及相关说明所示；

建议品牌：科恩、台雄、博朗

2、气体设备工程技术说明

- 气体管路设备设计与技术参照以下标准要求

GB-50316－2008《工业金属管道设计规范》

GB-50016－2014（2018年版）《建筑设计防火规范》

GB-50184－2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

JGJ91－2019《科学实验室建筑设计标准》

GB/T-20801-2020《压力管道规范工业管道》

- 气体管道设备设计与施工技术要求

- 总体设计概述

本项目中供气采用集中供气系统，管道分别从气瓶间内的钢瓶接入各用气点。气体种类包含：氮气（N2）、氩气（Ar）、乙炔（C2H2）共3种气体，气体均通过高压盘管连接到主控制开关阀减压装置，通过不锈钢供气管道分别接至各用气设备点。设备使用点依据设计要求需加装二级减压器，并在用气设备点前（仪器前）加装控制开关阀及仪器转接头，以方便操作人员控制与接入仪器设备；

本项目中，钢瓶存放于气瓶室，依据设计要求，其中易燃易爆气体二种：氢气（H2）采用发生器、乙炔（C2H2）钢瓶供气单独放置室外，乙炔（C2H2）必须要单独排空,需在其主管道上加装气体回火防止器，其他惰性气体可混合排空但必须加单向阀.设置气体泄漏报警器装置和紧急排风装置，确保使用过程中的安全性，经过房间需安装气体泄漏侦测探头，气源室需安装氧气浓度侦测探头；

根据实验室仪器数量和气体流量及压力要求，本项目所有气体管路采用直径1/2”和1/4”管道作为主管道和支管道，材质：所有装置均使用SS-316L（BA）不锈钢管、不锈钢阀体和316L不锈钢隔膜减压阀；

依据设计要求，系统采用半自动切换或手动切换装置；

焊接：为确保系统的密闭性，所有管道的连接采用氩气保护自动焊接（TIG）；

管道固定件（管夹）：要求坚固、轻巧、耐用，禁止采用可燃材料。管卡间距规定：间距不大于1.5M；

所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑，管道安装要做到间距大小一致，横平竖直，整齐美观；

考虑到坚固、耐用、美观等要求，减压器控制面板，气体出口末端面板均采用304牌号不锈钢材料；

系统要求：压力输送平稳，实现不间断供气和保证供气安全；

管道铺设时，弯管处采用专用弯管器，不得徒手弯曲，切断管道时，用专用切管器操作，严禁用锯子锯断管道，管道切断后，应用专用工具处理断口，严禁用普通锉刀处理；

供气流程：气源采用钢瓶供气方式，它主要由调压装置、切换装置、排空装置、紧急切断、气体输送管道和终端减压、终端转接、仪器组成。系统包括监控及泄漏自动侦测、自动报警、自动排风、自动阻火、防爆设施等装置组成；

密封：所有螺纹连接处应采用密封带密封；

标识：所有调节阀固定面板、所有出口点控制面板及所有管道末端，都应贴设标有对应气体成分及浓度的气体标识；

吹扫：所有系统部件安装完毕后，应用高纯氮气（99.999%）进行三遍以上的吹扫；

测试：吹扫完毕后，按要求对整个系统分别进行强度测试、严密性测试、洁净度测试、泄漏测试；

强度测试：管内冲入高纯氮气N2（99.999%），使压力到达1.2倍使用压力，保压12小时后，目测所有部件是否有断裂及变形，管道固定架及管夹是否有松动及脱落，均完好无损为合格；

严密性测试：管内冲入高纯氮气N2（99.999%），使压力到达使用压力的1.15倍，保压12小时后，压力表读数变化不小于满量程的1%为合格；

洁净度测试：管路中冲入高纯氮气N2（99.999%），关闭所有阀门，打开末端阀，用一张白布放在管口1分钟，如白布上无杂质和水份为合格；

泄漏测试：在管道系统中充入高纯N2（99.999%），压力为工作的1.15倍，在系统的所有部件连接处涂抹专用检漏液，每隔5分钟检查是否有气泡产生，此测试过程持续30分钟，无气泡产生为合格；

- 供气主要设备结构及材质要求和认证要求

本项目提供的供气产品需要通过

★国家级泵阀中心LAC-MRA以及CNAS的高压强度测试，参照标准GB/T 12245-2006 ，在试验压力20Mpa持续时间30min测试结果要求：无渗漏，无结构损伤；气密性测试：在试验压力20Mpa持续时间30Min测试结果要求:无泄露；

★为了保证提供产品的质量稳定性，提供产品需要通过市级以上检测机构认证的盐雾检测：根据GB/2423.17-2008的标准获得盐雾认证，检测时间需要在120小时以上。

★提供通过SGS的ROHS产品的环保十项认证：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBS)、多溴二苯醚(PBDES)、邻苯二甲酸脂(如邻苯二甲酸二丁苄酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）的测试符合欧盟ROHS的2011/65/EU的附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的限值认证报告。

提供以上三项第三方检测报告复印件加盖公章，及厂家投标授权书原件；

- 气体报警探测器

远程监控触控设备服务

实时声光报警服务系统

对接VAV联动系统（预留）

基于以太网架构，已于实现监控端的扩展（预留）

检测气体:可燃气体/有毒气体/助燃气体

供电电源：24VDC (正常工作电压范围：10~30VDC)

输出信号： 显示+两线制4~20mA或 显示+三线制4~20mA+继电器输出

或 显示+三线制4~20mA+继电器+声光报警

继电器容量： 一组开关量输出  声音强度： 85dB@1米处

主体材料：ADC12铝合金/316不锈钢

连接螺纹：G3/4内螺纹

重 量：1.2kg (铝合金壳体)

低报：当系统监控现场中的被测气体浓度达到或超过设定的低报值且低于高报值，控制器处于低报状态：数码管显示气体浓度值，同时低报指示灯亮，并发出声音报警信号。低报警继电器与总报警继电器闭合，控制外设工作;

高报：当系统监控现场中的被测气体浓度达到或超过设定的高报值且低于超高报值，控制器处于高报状态：数码管显示气体浓度值，同时低报指示灯亮，并发出声音报警信号。低报警继电器与总报警继电器闭合，控制外设工作;

- 气体报警控制器

本产品设计遵循国标∶ GB16808-2008《可燃气体报警控制器》

气体报警控制器 Gas Alarm Controller GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

工作电压∶主电∶AC220V±15 50Hz±1%

备电∶ 36V DC/1800 mAh 声音报警∶分故障报警，浓度报警两种不同的声音;

功率功耗∶≤10 W

安装方式∶ 壁挂式

信号输入∶ M-Bus信号 产品认证

容 量∶≤29 《计量器具型式批准证书》 输 出两组继电器输出（容量∶5A/250V AC或5A/30V 《消防产品认证证书》 DC）其中一组为常开、常闭，另一组为脉冲常开、常闭;

工作温度∶-20℃～+55℃

工作湿度∶≤93h

连接线缆∶≥RVS 2*2.5mm2（双绞线）

信号传输距离 ∶≤1000m

- 半自动切换装置

减压器母体：SS316L    膜片阀母体：SS316L

最大输入压力 Inlet Pressure max.:50Mpa

输出压力 Outlet Pressure:0-2.5Mpa,0-5.0Mpa

适用温度 Operating temperature:-40℃﹣+100℃

减压器泄漏率 Leak rate:2*10-8 atm cc/sec He

CV:0.08

功能特点:采用特气双级式一级减压器,紧急排空功能(当气体超压时，安全阀（别名泄压阀可选择）会自动将超出的压力释放,双侧膜片阀旋钮,可采用汇流管具扩展性，进气口配置压力传感器的接口以及高压隔膜阀，出气口使用隔膜阀以及带安全阀（别名泄压阀可选择），带紧急排空或吹扫使用的高压隔膜阀2个。产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体，压力表为可拆卸式;

结构：【隔膜阀+调压阀+高压表+切换阀+高压表+出气隔膜阀+压力表+排空隔膜阀2个+不锈钢盘面】，出气口可选择配置带安全阀;

- 管路

统一采用BA级 316L气体管路（经过酸洗钝化处理过），光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.5u；管道的标准:1/4”-1/2”壁厚1mm，管壁的厚度不得减小;

- 终端(桌面式)二级减压器

气体通过时，能满足纯度99.999%的输出；

减压器母体：SS316L， 膜片阀母体：SS316L。

最大输入压力 Inlet Pressure max.:50Mpa。

输出压力 Outlet Pressure:0-2.5Mpa,0-5.0Mpa,

适用温度 Operating temperature:-40℃﹣+100℃

减压器泄漏率 Leak rate:2*10-8 atm cc/sec He

CV:0.08

工作温度：-40℃﹣+100℃

功能特点: 进口配置控制阀方便气体流量控制，减压器上盖配置防爆泄压孔，出口配置控制阀方便使用设备的保护。产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体;

结构：【减压阀+压力表+球阀+立柱+装饰盖】

高低压球阀

应满足实验室内的纯度要求，端口与管子的内径尺寸相匹配，具有很好的密封性，在许多应用领域具有超凡的性能，工作压力不小于100Mpa。适应温度为-65〜300°C（-53〜148℃）；

- 三通、大小头、弯头

工作压力：300Mpa用316及以上材质不锈钢光亮退火，母材符合BA级的高纯气路配件,均为自动焊接的配件，大于0.5英寸外径的管道禁止使用弯管器具，必须使用成品弯头，弯度为90度的3R或5R标准;

- 钢瓶接头

采用不锈钢316L BA级材质，耐压300Mpa，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成;

- 可燃气体阻火器

用于低压管路，防止低压管路的回火到达高压管路；

适用气体：乙炔，工作压力：50psi，进气接口：1/4”NPT（F），出气接口：1/4”NPT（F）

- 低压报警系统

产品参数：输入电压220VAC,50HZ,5VA

信号发送：模拟信号输入；

安装方式：功能箱壁挂式；

工作方式：信号源来自压力传感器，欠压状态发出蜂鸣声，伴有数字显示，4-20mA输出信号，工作直流24V，实现声光一体报警，提醒工作人员及时地更换钢瓶；

内存模块：128M flash存储，报警记录断电保存，超过1000条；最大支持64DI/64DO，16AI/16AO，模拟量分辨率14位；

工作内容：要求容纳20组输入信号，要求预留扩充模块接口,显示屏7",800*480分辨率要求，可设置多个工作账号，以免不相干人员进行误操作。同时要求带有一键服务功能;

主要材质配件建议品牌表

| 序号 | 货物名称 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半自动切换装置 | TKE、LQDF、SHXJ |
| 2 | 一级、二级减压阀 | TKE、GCE、WIKE-LOK |
| 3 | 气体报警探测器 | TKE、MSA、Exsaf |
| 4 | 可燃气体阻火器 | TKE、GCE、MESSER |
| 5 | 高低压球阀或针阀 | TKE、GCE、WIKE-LOK |
| 6 | 管道及管道配件 | TKE、LQDF、SHXJ |

# 3、排风、暖通及废气处理设备工程技术说明

- 排风、暖通及废气处理设备工程设计与技术参照标准

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国大气污染防治法》；

GB16297-1996大气污染物综合排放标准；

GB14554-1993恶臭污染物排放标准；

GB3095-2012《环境空气质量标准》；

GBT18883-2002室内空气质量国家标准；

GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范国家标准；

GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范；

GB50243-2016建筑通风及空调设计规范；

GB50019-2015工业建筑供暖通风与空气调节设计规范；

GB50194－2014建设工程施工现场供用电安全规范；

CJJT182-2014城镇供水与污水处理化实验室技术规范行业标准；

JBT6412-1999排风柜国家标准；

JGT222-2007实验室变风量排风柜国家标准；

- 排风管道风速、噪音设计参照标准

主风管10-12M/S、干风管8-10M/S、支风管6-8M/S；（一般取小值）

噪音：≤65分贝以下；

- 实验室换气次数设计技术参照标准

换气次数：如果将排风系统如通风柜排风作为实验室气流控制的一级控制，本次改造实验室应保证6－12 次／小时的换气次数。但是当实验室有较大的排风要求（较多通风柜）或实验室内热负荷较高（如有较多分析设备）时，可能会要求更多的换气次数。当有人使用时，则通常要求不小于8 次/小时，最小换气次数应与实验室的使用状况相一致。本次要求实验室的排风风量在以下两个因素中选择最大值考虑：1实验室排风设备最小的排风风量总合；2最小换气次数的要求；

排风管道材质、厚度、法兰设计技术参照标准：

排风管道材质：所有室内、室外排风管道材质全部采用聚丙烯板PP，板材经热熔机焊接成型或手工焊接成型；

排风管道厚度：

中低压系统聚丙烯圆形风管的板材厚度（mm）

| 风管直径D | 板 材 厚 度 |
| --- | --- |
| 110≤D≤320 | 3.0-4.0 |
| 320＜D≤630 | 4.0-5.0 |
| 630＜D≤1000 | 5.0-6.0 |
| 1000＜D≤2000 | 6.0-7.0 |

中低压系统聚丙烯矩形风管板材厚度（mm）

| 风管长边尺寸b | 板 材 厚 度 |
| --- | --- |
| 110≤D≤320 | 3.5-4.5 |
| 320＜D≤630 | 4.5-5.5 |
| 630＜D≤1000 | 5.5-6.5 |
| 1000＜D≤2000 | 6.5-7.5 |

排风管道法兰：中低压系统聚丙烯矩形风管法兰规格（mm）：注：采用接插式焊接方法连接工艺的无法兰，有加强筋；

| 风管长边尺寸b | 材料规格（宽×厚） | 连接螺栓 | 风管边长b | 材料规格（宽×厚） | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b≤320 | 35×6 | M6 | 800＜b≤1250 | 45×10 | Ｍ10 |
| 320＜b≤400 | 35×6 | M8 | 1250＜b≤1600 | 50×12 |  |
| 400＜b≤600 | 35×6 |  | 1600＜b≤2000 | 60×15 |  |
| 600＜b≤800 | 40×8 | M10 | B＞2000 | 按设计数据 |  |

排风管道法兰/加强筋：中低压系统聚丙烯圆形、矩形风管法兰/加强筋配比：

圆形风管：

D＜800mm，间隔1500mm一道法兰或加强筋，厚*宽：6/8*45mm；

D≥800mm，间隔1000-1200mm一道法兰或加强筋，厚*宽：6/8*45mm；

矩形风管：边长b＜800mm，间隔1500mm一道法兰或加强筋，厚*宽：6/8*45mm；

边长b≥800mm，间隔750mm-1000mm一道法兰或加强筋，厚*宽：8/10*45mm；

- 排风管道设备设计技术要求

- 管道技术要求

管道风速稳定、噪声低、无泄漏、无气味溢出，满足排风设备排风量要求；

管道采用耐腐蚀、耐老化的高密度聚丙烯板PP材质；

连接方法：采用接插式焊接工艺或法兰连接工艺，管道敷设横平竖直，坚实牢固；

管道所有出风口均为上出风口，出风口处应设置防雨帽；

管道厚度：材料厚度参照设计标准要求；

PP材质建议品牌：熙诚、翔通、宏佳华

- 安装要求

风管总体走向要求短、顺、直、平、正，实际施工如遇风管走向与施工现场存在本质上冲突，需向设计人员提出变更设计要求，需采取相应措施满足设计要求；

施工中要保证通风系统气密性要求，尽量采用45度弯头和三通，以减小系统阻力；

不能随意改变通风系统的有效过流面积，更不能以小管代替大管使用；

风管、消声器、风机等安装要坚实稳固，防止系统震动，噪声过大；

安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作；

风管的弯管曲率半径一般为1倍边长，最小不应少于200mm；

风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧；

现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面，风管接口的连接应严密、牢固；风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm，垫片不应凸入管，亦不宜突出法兰外；

所有风管设置必要支、吊架，管道支架按标准加工制作；

柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；

风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设；

风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施，风管穿出屋面处应设有防雨装置；

承插式风管的四周缝隙应一致，无明显的弯曲或褶皱；内涂的密封胶应完整，外粘的密封胶，应粘贴牢固、完整无缺损；

各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠；

采用防腐型直筒形或方形阻抗式消声器，其进出口尺寸与风管口一致，消声棉厚度不小于50mm，和风机对接时用软连接固定；

防火阀：风管穿越防火分区、机房及火灾危险性大的房间，应在穿墙处或穿越楼板处设70℃自熔断防火阀；

防火阀材质：采用镀锌碳钢材质厚度1.5mm-2mm；

管道固定支吊架：风管水平安装时，直径或长边尺寸小于500mm，吊架间距不应大于2.5m；直径或长边尺寸大于500mm，吊架间距不应大于2m。风管垂直安装时，直径或长边尺寸小于600mm，间距不应大于2m；直径或长边尺寸大于600mm，间距不应大于1.8m；

每根立管至少应有两个支架固定点，防火阀支吊架应单独设置；

支吊架采用国标3*3/4*4/5*5/6*6镀锌三角铁焊接而成，表层镀刷防锈漆；

支吊架采用国标8/10mm螺纹镀锌螺杆或膨胀螺丝与墙体固定，保证强度符合要求；

- 风机设计技术要求

本项目采用离心式风机，材质依据设计要求，采用高密度聚丙烯板PP或有机玻璃钢（FRP），电机依据设计要求采用3相，2P/4P/6P，380V，50HZ普通电机或变频电机；

风机应具备下列优点：运行噪声低、风量大、压力高、效率高、防雨抗晒、耐腐蚀，使用寿命长、性能稳定可靠，安装、使用维护方便；

噪音要求：风机在额定流量下的噪声限值比A声级，应符合JB/T8690-1998的规定；

减震要求：风机的振动精度应符合JB/T8689－1998的规定，轴承温度不应高于环境温度50℃。为使风机运行时振动不影响周围环境，必须对风机采取减振措施：在风机进风口安装PVC材质的软接头，在风机箱底座采用混凝土基础或钢架基础，风机底座与混凝土基础或钢架基础之间采用弹簧减震器；

风机的型式、参数及性能曲线应符合GB/T3235-2008的规定；

风机所配用的电动机，应符合国家电气安全相关规定，防护等级：IP55，绝缘等级F级，温升：B级；

风机叶轮应进行静、动平衡校正，动平衡精度不低于G6.3级；

风机防护等级应符合GB4208-2008的规定；

风机传动方式：以V型皮带传动，使用安全系数为1.15以上；或A型直连式传动；

风机叶轮、外壳、入口钟、防护盖材料应能承受GB3836.1－2010中第26.8及第26.9规定的耐热耐寒性能试验；

风机机壳外表面或传动组件表面的适当处设有接地标志和装置，室外安装时与业主避雷设施连接；

有机玻璃钢（FRP）风机建议品牌：万通、华盛、可瑞斯

- 间歇式排风控制系统要求

间歇式排风控制系统是通过采用时间控制器，使系统24小时循环间歇排风，在满足对有害物质排放的同时，实现节能目的的一种控制方法，通常适用于药品室排风或药品柜（试剂柜）排风；

系统组成：时间控制器、电源控制器、电路保护装置、按钮式启停开关、线路、电气控制箱；

- PP喷淋洗涤塔设计技术要求

塔体材质：本体厚度：≥10MMPP材质，形式：立式，规格：以实际招标清单尺寸为准；

设备电器元件、电气柜、仪表、仪表控制柜、风机等满足设计要求；

主体设备须设置检修孔便于人员进行维修，总进口和排气筒设置取样口，提供的所有仪表和控制设备均具有高度的可用性、可靠性、稳定性、可操作性和可维护性；

实验室无机废气中，基本以酸性废气为主，主要包括：氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、二氧化硫等无机废气。无机废气通常采用液体吸收法，是无机气体净化的常用处理工艺，其工艺技术成熟，稳定可靠；

工作原理：实验室所产生之废气首先经由集气罩收集后进入风管，然后进入喷淋洗涤塔。以液体为吸收剂，通过洗涤收集装置使废气中的有害成分被液体吸收，从而达到净化的目的。该吸收系统属于气膜控制吸收过程，采用液相分散型装置，即喷淋填料塔。其工作时吸收液通过填料塔顶部的喷淋装置被均匀的喷洒在填料层顶部，并沿着填料层自上而下呈膜状流动。而废气则自塔下部进入，穿过填料层从塔顶排出。在此过程中，废气被迫多次改变方向、速度与吸收液不断碰撞、接触，使废气与吸收液在填料层中有充分接触反应时间，令废气中有害成分能够被吸收液充分吸收净化，净化后的气体经塔内除雾后可达标排放；

系统组成：喷淋塔本体、填充层、除雾层、循环洒水管路、循环水箱、废气入口、出口、视窗口、维修入孔、∮50mmPPPP-鲍尔环、PP排气风管、耐腐蚀PP风机或FRP风机、循环泵浦、自动加药系统、浮球式液位控制器、洗涤水入口溢流口及排放水口、电气控制箱等；

PP材质建议品牌：阜滨、旭鑫、熙诚、宏佳华

- PP活性炭过滤器设计技术要求

塔体材质：厚度：≥8-10MMPP材质，形式：卧式，规格：以实际招标清单尺寸为准；

设备电器元件、电气柜、仪表、仪表控制柜、风机等满足设计要求；

主体设备须设置检修板便于人员进行维修，总进口和排气筒设置取样口，提供的所有仪表和控制设备均具有高度的可用性、可靠性、稳定性、可操作性和可维护性；

实验室有机废气主要包括：芳香类：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等；醛酮类：甲醛、乙醛、戊二醛、丁醛、丙酮、环己酮、甲乙酮、苯乙酮等；酯类：醋酸异丁酯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、醋酸甲酯、香蕉水等；醇类：甲醇、乙醇、丁醇、异丙醇、乙二醇等；

活性炭吸附原理：实验室所产生之废气首先经由集气罩收集后进入风管，然后进入活性炭吸附箱。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部空隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800-1500平方米，特殊的更高。也就是说，在一个米粒大小的活性炭颗粒中，微孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小。正是这些高度发达，如人体毛细血管般的空隙结构，使活性炭拥有了优良的吸附性能。分子之间相互吸附的作用力即“范德华力”。虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响，但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内空隙中后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，直到填满活性炭内部空隙为止。吸附净化后的气体可达标排放；

系统组成：活性炭吸附箱（塔）本体、废气入口、出口、活性炭颗粒或活性炭棉、PP排气风管、耐腐蚀PP风机或FRP风机、电气控制箱等；

PP材质建议品牌：旭鑫、熙诚、阜滨、宏佳华

4、实验室环境管理系统

- 相关规范及参考标准

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168－2018)

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2013）

《电气装置安装工程接地施工及验收规范》（GB50169-2006）

- 控制系统主要元器件技术方案

- VOC气体探测器

气体探测器适用于气体生产、运输、储存、灌充和使用的环境中，检测气体的危险、极限浓度。输出相应的报警信号和控制信号，防止气体泄露后发生事故。

检测气体：VOC有机气体

量程：0-1000ppm

最小读数：1ppm

响应时间：≤30秒

传感器类型：PID光离子式

精度：＜±5%（F.S）

电源： 12-30V直流电源供电

检测方式：自然扩散式

工作方式：长期连续工作

连线方式：m20*1.5外螺纹防爆软管

电缆规格：型号RVVP3×1.0mm2

信号传输距离：≥1000米

结构材料：压铸铝

防爆标志：Exd II CT6

防护等级：IP65

工作温度：-40～55℃（特殊要求根据需要而定）

工作湿度：≤90%RH

建议品牌：卫路、华达、硕安

- 2.气体控制器（主机）

气体报警控制器功能实用、操作方便，可以与气体探测器配套组成工业用气体报警系统。

采用壁挂式安装；液晶显示，全中文菜单操作；可连接的多通道的三线制4-20mA气体探测器，具有保护功能，安装方便；自动故障检测，能准确指示故障部位及类型；内置大容量数据存储，能记录大于1000条报警信息、大于500条开机时间信息以及大于500条关机时间信息，信息掉电不丢失（选配）；RS485总线通讯接口，能实现与上位机控制系统联网，实现异地监控，大大提高可监控的及时性、准确性（选配，标准Modbus/RTU协议）。

内置3组继电器触点信号输出，可联动控制排风扇或电磁阀等设备。联动信号可手动或自动输出。

主要技术指标

安装方式：壁挂式安装

工作电压：主电 AC220V±15%,  50Hz±1%

备电容量：1.2AH （选装配件；其他容量可定制）;功    耗：≤10W

工作温度： -20℃～+55℃ ; 工作湿度： ≤93%RH

传输距离：≤1000米 ;连接线缆：≥3*0.75mm2  屏蔽线

报警声音：≥75dB

报警方式：声、光报警；

声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声音;

光 报 警：通过LED显示出系统状态、电源状态

联动输出：低报、高报、故障（蜂鸣器）3组继电器输出

通讯接口：与上位机通信的RS485总线通讯接口（选配）

重    量：2kg; 外形尺寸：305mm×230mm×95mm

建议品牌：卫路、华达、硕安

5、洁净实验室工程技术说明

- 洁净实验室工程设计参照以下标准要求

GB19489-2008《实验室生物安全通用要求》；

GB50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》；

GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》；

JGJ91-2019《科学实验室建筑设计标准》；

GB50073-2013《洁净厂房设计规范》；

GB3095-2012《环境空气质量标准》；

GB3096-93《城市区域环境噪声标准》；

GB/T-14295-2008《空气过滤器》；

- 洁净实验室主要技术参数

洁净度（ISO标准）：洁净室整体万级； 尘埃粒径:≤0.5um，小于等于352000个/立方米； 尘埃粒径:≤1.0um，小于等于83200个/立方米； 尘埃粒径:≤5.0um，小于等于2930个/立方米；

压差：≥5Pa--10Pa (净化区对非净化区)；

照度：≥350LX；

噪音：≤65dB；

温度：20～26℃(常温)；

湿度：45～65%；

换气次数：万级为≥20次/时；

主要技术参数如下表：

| 房间名称 | 房间面积(m2) | 换气次数（次/h） | 洁净度（级） | 温度 ℃ | 湿度 ％ | 噪声 dB(A) | 照度Lux | 压差（对大气） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物洁净区 | 实际 | ≥20 | D | 20~26 | 45~65% | ≤65 | ≥350 | ≥+5-10Pa |
| 微生物操作室 | 实际 | ≥20 | D | 20~26 | 45~65% | ≤65 | ≥350 | ≥+5-10Pa |

- 洁净实验室工程材质及技术要求

总体要求：温度20℃～26℃，湿度45%～65%，亮度≥350LUX；

用于洁净室的组件和材料应该能够耐酸、耐碱、耐酒精等有机溶剂，且不脱落颗粒，不产生锈蚀；

墙体和吊顶板的材料应满足消防规范的要求，满足防火时间和人员疏散等的需要；

- 墙板要求

采用50mm厚机制岩棉夹心板，两面为彩钢板，双面贴膜保护，厚度不小于0.4mm（含涂层）；

墙体材料（龙骨、面板及夹芯材料等）必须满足消防要求，耐火时间≥1.0 h，满足人员疏散的需要；

应采取底部涂幕墙胶、增加软垫或其它措施以防止地面串水；墙内穿管道，并根据设计需要预埋线管，方便配装墙壁开关及插座；

建议品牌：达顺、黄浦、中春

- 吊顶板要求

采用50mm厚手工岩棉夹心板，两面为彩钢板，双面贴膜保护，厚度不小于0.4mm（含涂层）；

顶板为可上人吊项，可满足人员检修的荷载（150 kg/m2），并可承受向上大于150Pa的风压；

吊顶材料（龙骨、面板及夹芯材料等）必须满足消防要求，耐火时间≥1.0 h，满足人员疏散的需要；

建议品牌：达顺、黄浦、中春

- 墙板、顶板安装要求

墙面与吊顶、墙面与墙面之间拐角处采用氧化铝合金或喷塑铝合金阴、阳圆弧角连接，连接处采用中性硅胶密封，保证密闭无泄漏；

墙面与地面连接均采用圆弧角连接，且与墙面平齐，不能突出；

各墙板、顶板之间采用中字铝连接，板缝保证1～2mm缝隙，且要均匀一致，所有缝隙采用道康宁密封；

密封要求：密封胶选用道康宁等同品质的中性硅密封胶（白色）；彩钢板缝间双面密封,打胶应饱满、均匀；所有进入洁净区的管道、风口、灯具等与墙板或顶板的连接部位均应内外密封；洁净区的所有窗户、安全门均应内外密封；

顶板采用中字铝或大T梁和镀锌通丝吊杆配套安装。支承吊筋为M8通丝吊杆及M8花蓝螺丝（可调节高度），间距不应大于2.0米，且受力均匀；吊架设计规范、牢固；

- 铝型材的质量要求

彩钢板装修所用铝型材（阴阳圆角、三维圆角）采用氧化铝合金或喷塑铝合金，表面光滑，不脱落颗粒；

三维圆角接头表面磨砂或喷塑处理，每边长度应与铝合金阴角一致，保证安装后平齐；

所有阴阳角采用圆弧过度，圆弧半径不小于50mm，铝合金型材（含中字铝）横截面厚度不小于1.0 mm；

建议品牌：吉丰、华联、龙新

- 地坪（PVC地毯）

采用1.8/2.0PVC地毯，地面需找平后上界面剂，再做一层水泥自流平，厚度3mm；

地坪刷胶水后敷设地毯，铝合金内圆需压在地毯上；

建议品牌：大巨龙、圣彩、洁福

- 彩钢板门

门采用铝合金封边的彩钢板门，铝合金厚度1.0mm，采用50mm厚机制岩棉夹心板，两侧为彩钢板，门板满足洁净室的要求，表面平滑，无脱落；

门应满足消防规范的要求，保证人员的疏散要求；

门把手、门锁满足洁净室要求，开关灵活，具有良好的强度，保证正常使用；使用肘压式门锁，开关牢靠，使用寿命长；

铰链采用卫生型铝合金或304不锈钢门铰链，外表光滑易清洁，具有良好的强度，开关灵活；

门框使用硅胶密封条；

- 窗

所有窗户型材均选用氧化铝合金或喷塑铝合金；

所有窗户均采用单层白玻，厚度5mm,专用铝型材固定安装，铝合金厚度1.0mm；

- 灯具

净化灯、紫外灯选用优质品牌产品；

所有照明灯具采用吸顶式设计，贴在天花板上，表面与彩钢板密封；

灯的外罩耐臭氧及甲醛消毒；

灯具应满足净化、防水、照度等要求，并按图纸要求配备一定数量的应急灯；

建议品牌：联合、豪辉、旭日

- 开关、插座

普通开关选用86型大板墙壁开关；

普通插座（包括单相五孔、三相四孔、三相五孔、防水等）选用86型墙壁插座，防触摸型；

所有开关（设在门外）、插座采用嵌入式设计，嵌在天花板或立板上，外表面与彩钢板平齐并密封；

建议品牌：正泰、罗格朗、西门子

- 配管配线的选材与安装要求

各类电缆电线等选用优质品牌铜芯线，质量达到国标；

电缆、电线配管选用中壁穿线管PVC线管，壁厚≥1.5mm；

各照明、插座箱安装在回风夹墙内；

照明、插座电箱内标注清楚各回路的房间名称；

成品接线盒、86型接线盒（房间内明装选用PVC接线盒）；

电缆电线配管与设备连接的部分用透明塑料软管过渡；

配管横平竖直，避免相互交叉，动力用同一标高，照明用另外同一标高；

无护套电线（如BV线）不可与沿桥架敷设或与电缆走同一配管，必须单独配管；

所有多股电缆电线压接必须焊接铜端子；

沿彩板立板的电缆电线必须穿管暗敷并加接线盒；

所有配线配管穿楼板、彩板做好密封，谨防漏水、透气；

接线盒内的接线压接规范、搪锡，PVC胶布、黑胶布双层绝缘胶布包扎；

电缆电线建议品牌：长江、起帆、远通

- 传递窗

材料采用304不锈钢板，厚度：0.7/1.0mm，内部镜面抛光处理，工作台面要求平整光洁；

设置玻璃观察窗；

传递窗内顶部设有紫外灯；

两侧门采用机械互锁，带有开门指示灯；

传递窗装有专用密封条，确保气密性；

建议品牌：菊化、豪辉、中春

- 通风管道

风管采用优质镀锌钢板，法兰连接，钢板厚度：应符合规范要求；

风管设密闭清扫口,风量测试孔；

风管制作及安装应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求；

手动风阀和电动风阀：

各种阀件要求密闭严，耐腐蚀，开启灵活，符合国家相关规范要求；

有阀位指示，定位牢靠，指示牌不易脱落或移位；

风阀叶片和风阀应采用镀锌板制作，厚度：1.0/2.0mm，转轴两端应有轴密，密封严密；

电动风阀带电动执行器，带阀位显示，并能输出阀位反馈信号给控制系统；

电动密闭型风阀的风阀叶片上带有密封条，保证关阀后，密封严密，且不易脱落；

- 空调箱机组

材质采用50mm厚聚氨脂板制作，铝合金型材拼接，型材厚度1mm。外形尺寸：L*W*H根据实际排风量设定或参报价单说明；

空调箱含：回风段，空调表冷段，中效段，风机段，静压段；

建议品牌：国祥、海尔、天加，功率根据设计要求实际配置；

空调机组制冷量：5.1KW，制热量：3.9KW，循环风量：1000-1200cmh.

外形尺寸：L*W*H根据实际排风量设定或参报价单说明；

空调建议品牌：可林艾尔、海尔、国祥、天加，功率根据设计要求实际配置；

- 风淋室

材质采用50mm厚聚氨脂板制作，铝合金型材拼接，型材厚度1mm。外形尺寸：L*W*H根据实际空间设定或参报价单说明；

单人单吹/双吹型电子联锁，喷球6/12个，喷球风速10m/S；

过滤器建议品牌：菊化、苏净、豪辉、洁诺；

- 高效过滤器

高效过滤器过滤效率为99.999%(0.3um)，采用铝合金边框，液槽式密封；每个过滤器外标有出厂合格证等标识，并附过滤效率测试报告；

建议品牌：豪辉、苏净、洁诺

- 风管保温材料

送、回风管保温采用B1级20mm厚橡塑保温材料；

建议品牌：华美、昌特、安合

6、实验室设备维保系统软件增值服务技术说明（可选增值服务）

- 整体要求

实验室应用场景下，对于实验室家具、排风、气路、净化等设备设施的安全及可靠性的要求较高，所以要求投标企业应具备完善的售后服务能力，本项目要求投标方能够提供设备维保的信息化管理工具，便于建立详细的设备档案及设备后生命周期的管理及维护；

数量：1套 ；用户访问量：内部系统用户数＞100个。

费用：随设备工程项目免费使用，并在使用过程中不得产生额外服务器费用。

投标人对所提供的软件系统，应提供该软件著作权所属企业的授权证明和该软件著作权证书复印件并加盖公章，需承诺不因软件使用权或知识产权等问题产生相关费用或纠纷；

- 设计原则要求

- 先进性

系统应采用先进的B/S(浏览器/服务器) 架构，不接受部分包含或者完全C/S架构的产品。系统应采用目前流行的PHP程序语言进行开发，其他相关技术符合当今软件和数据库技术发展的方向。

- 成熟性

系统应为最新版本的软件，要有独立的知识产权，投标方应保证甲方在使用该软件或软件的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。否则，投标方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 易操作性

系统界面以简洁明朗为主，功能菜单一目了然。图标菜单设计以扁平化为主体，界面尺寸能够适应多重显示器的尺寸。

- 开放性和扩展性

系统应充分考虑网络、硬件的扩展，支持后期业务升级的需要。

- 安全性

应提供完善的系统和网络安全方案，系统必须支持身份验证、访问控制、多层次的保密手段等严密的措施，确保系统的安全性和完整性。所有操作人员通过管理终端的操作都能被系统记录。所有的数据应定期备份，并具备故障和灾难恢复机制。

- 性能及响应指标

响应时间：

保存数据操作响应≤3秒；

查询（精确匹配）响应时间≤3秒；

- 通用性要求

系统应保证软件系统页面能够在目前主流浏览器（谷歌浏览器、360浏览器、IE9.0以上等）上有良好的显示和使用效果。

系统对登录人员应进行权限、角色控制，确保不同操作人员按权限范围对所属工作数据的访问和操作，权限控制应结合模块功能权限。

数据列表可按字段筛选显示；系统应与Microsoft Excel或者WPS实现无缝集成。利用Excel或者WPS的模板自动生成报表等。

设备详情、设备使用、设备点检、设备保养等功能需支持移动端，方便人员移动操作。

- 功能描述

- 设备档案

支持多种设备类型的分类管理。

能方便快捷的录入设备信息，支持设备编号的自定义，可绑定设备二维码。

提供对设备数据的复制、修改、删除的功能。

设备数据列表可按字段筛选显示。

支持数据列表的导出。

应具备设备照片上传功能。

应支持检测仪器可检测数据的管理。

- 设备使用

可通过扫描设备二维码快速获取设备信息。

支持设备开启时间与关闭时间的录入。

根据不同检测设备的检测能力选择检测项目。

支持多样品编号的录入。

可按时间区间查询设备使用历史记录。

- 设备点检

可通过扫描设备二维码快速获取设备信息。

支持按设备类型设置点检方案，可自定义点检项目与检测方法。

可按点检项目分别输入点检结果，支持现场图片上传。

可按时间区间查询设备点检历史记录

- 设备维修

可通过扫描设备二维码快速获取设备信息，并自动获取报修人员，支持输入维修内容。

可按时间区间查询设备维修历史记录；

- 设备保养

可通过扫描设备二维码快速获取设备信息，并自动获取保养人员，支持输入保养内容。

可按时间区间查询设备保养历史记录。

- 备件管理

可通过扫描设备二维码快速获取设备信息，支持输入更换内容。

可查询设备备件更换历史记录。

- 操作规程

可输入各仪器设备操作规程，并与仪器设备进行关联；查询仪器设备详情时也可查看此仪器设备的操作规程。

- 基础设置

公告管理：系统内部公告、系统信息的管理。

部门管理：系统部门管理设置，支持增加、删除、修改；

角色/权限管理：根据不同角色设置不同的操作权限。

账号管理：系统内部用户账号管理。

供应商管理：仪器设备供应商数据管理。

制造商管理：仪器设备制造商数据管理。

放置点管理：仪器设备存放地点数据管理。

- 数据备份及恢复

能够定期将系统、数据库备份在本地服务器、移动硬盘或光盘上，把备份数据存到异地，避免不可抗力造成的数据丢失。

完全备份的恢复，包括数据文件、日志文件。

根据备份文件进行恢复。

- 对供应商保密要求

投标方所有人员对触及到的系统所有信息须严格遵守国家有关保密规定，不得外泄，否则将追究法律责任。

- 商务要求

合同签订后 60日内完成改造，改造完成后30日内完成培训、上线试运行并验收。

- 售后服务与培训要求

投标方应对产品提供终身维护，提供7×24小时线上服务。

投标方应无条件解决系统本身的缺陷。

当在线支持不能解决故障时，投标方须派人到现场解决。

投标方应对系统的操作人员、系统管理员免费提供技术培训，使其具有日常操作、维护保养及解决一般故障的能力。

- 第三章 采购项目商务要求

一、交货时间、地点：

1.交货时间：中标后接采购单位通知后60日内完成设备采购及安装。

2.交货地点：送货至采购单位指定地点。

二、质量要求：质量满足国家标准要求。

三、质保期及售后服务：

1、自验收合格之日起，质保期为二年。

2、售后服务响应时间不得超过24小时。

四、付款方式：本项目通过采购单位验收合格后付至合同价的60%，经结算审计后，付至审定价的90%，余款在质保期满（质保期二年）后无息支付。（并提供相应的13%增值税专用发票）。

五、履约保证金：

履约保证金为合同价的5%，在领取中标通知书前汇到招标人指定账户，在履约期满后30日内退回（无息）。

六、其它相关说明：

- 中标单位与采购人签订合同。

- 本项目投标有效期为开标后60天。

- 无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

- 招标文件工本费每套售价500 元现金,开标现场收取，售后不退。

- 本项目设计费为人民币3万元，由中标单位在合同签订之前支付给设计单位。

- 本项目招标代理费由中标单位在合同签订之前支付给招标代理公司，收费标准按国家计费标准的60%计算。

第三部分   投标人须知

## 一、招标采购文件说明

1.招标采购文件由招标方负责解释。

2.招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   合同相关要求

第六部分   质疑提出和处理

第七部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1.供应商领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间10天前，送至江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司，招标方将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.采购单位可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。

## 三、投标文件的制作

### 1.原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2.投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

### 3.投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本肆份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。副本可以用正本复印件，一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）报价一览表（含分项报价表）三份需单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（4）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并每页加盖单位公章，副本可复印。

（5）投标人应将本项目投标文件密封。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、投标单位名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 4.投标报价

（1）本项目报价包含设备及安装的所有费用，即材料运输费及运输保险费、安装费、售后服务费及不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）等其它一切可能发生的相关费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

（2）投标方免费提供的项目，也应报价并注明免费，不计入报价总价。

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，视为无效投标。

（4）本项目最高限价为：135万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

### 5.投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

## 四、投标文件的递交

1.招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2.投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3.招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4.投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1.投标报价超出项目最高限价的；

2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3.未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4.未能提供合格的资格文件；

5.投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6.与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7.质保期不满足招标文件要求的；

8.投标保证金未按规定交纳或不足的；

9.开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

10.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

11.评标委员会认为其他不合理情况的；

12.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式招标。

第四部分  开评标

## 一、开评标程序

### 1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)开标期间，投标人法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 2.中标通知

（1）中标结果确定后，将公示1个工作日。公示期满，如无异议的，招标人向其签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，招标人不再以其它方式另行通知。

## 二、 评标办法

采用综合评分法。分资格审查、价格标、技术标三部分评审，总分值为100分。在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，综合得分最高的投标人作为中标人。

首先由评标委员会评审投标人资格性、符合性，对合格的投标人进行技术标评审，待技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，算术平均计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。分值保留小数点后两位。如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价由低到高依次确定中标候选人排序，如投标报价也相同的，按技术指标优劣确定中标候选人排序。

- 一、技术标评审：（60分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 9 | 2018年1月1日至今,具有实验室设备设施采购和安装的业绩，有一个得3分，最高得9分，须提供相关业绩合同或中标通知书。 |
| 2 | 企业信用 | 4 | 获得 “企业信用等级证书AAA级”得2分；获得省级高新科技企业得2分，最高得4分。（提供有效期内的证书） |
| 3 | 管理体系认证 | 5 | 具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每个得1分；具有GB/T27922-2011商品售后服务评价体系认证的得1分；具备安全生产许可证得1分，最高得5分。（提供有效期内的证书） |
| 4 | 设备维保管理 | 5 | 提供设备维保管理软件系统，满足本招标文件中关于设备维保系统功能及技术要求的得5分，部分满足的得2分，不能满足功能及技术要求的不得分。最高得5分。(投标人对所提供的软件系统，应提供该软件著作权所属企业的授权证明及该软件著作权证书复印件加盖企业公章，且须承诺不因软件使用权或知识产权等问题产生相关费用或纠纷等内容（承诺书格式自拟） |
| 5 | 企业实力 | 3 | 具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上得1分，具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上得1分，具有环保工程专业承包叁级及以上得1分。 |
| 6 | 产品质量检测与认证先进性 | 17 | 1、投标人提供的排风柜（通风柜）：通过第三方公司检测，测试标准按照ASHRAE110-2016“美标”或 EN14175-3:2019“欧标”，获得合格检测报告的，得5分。测试标准按照JB/T6412-1999“中国行业标准”，获得合格检测报告的，得3分，本项最高得5分。 2、投标人提供的实验台（实验室等级金属柜）：通过第三方公司检测，测试标准按照SEFA8M-2016“美标”《实验室等级金属柜》规定的相关试验执行，获得合格检测报告的，得5分。测试标准按照GB 24820 实验室家具通用技术条件国家标准、GB/T 3325金属家具通用技术条件国家标准的，获得合格检测报告的，得3分，本项最高得5分。 3、投标人全钢台式排风柜（通风柜）通过CE认证的得2分。 4、投标人主要产品供应商提供授权及检测报告：理化板台面、易燃品毒害品防火安全柜（耐火、防爆两项检测）。提供厂家授权书原件及第三方权威机构出具的合格检测报告，每个得1分，最高得2分。 5、技术参数内容中，标记“★”号项的投标人均应符合该项要求，每个得0.5分，最高3分；不符合的不得分。 注：上述1~5项如送检方为经销商的提供加盖经销商企业公章的合格检测报告原件，如送检方为生产厂商的，则须提供合格检测报告复印件并加盖生产厂商企业公章，未提供相应资料的相应评分项不予计分。 |
| 7 | 质量保证期、安装调试方案及售后服务比较 | 17 | 1、安装调试方案的合理性（含安装调试方案、工期保证、人员安排等）得5分，评委酌情打分。 2、质保期在2年基础上每延长一年得2分，最多得4分。 3、承诺完成维修不超过48小时的，得3分；不超过72小时的，得1分。 3、详细的售后服务方案：根据投标供应商提供的售后服务及维保方案，服务情况等进行综合评审，优秀得3分，良好得2 分，一般得1分。 4、供货及安装计划：与甲方、其他单位的配合措施比较得2分，评委酌情打分。 |

注：①响应文件技术分得分低于60%时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。

②请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

③请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

④供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好被评委核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

二、价格分：（40分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =（基准价/投标报价）×40 %×100

第五部分  拟签订的合同文本

需方：            （以下简称甲方）

供方：            （以下简称乙方）

本着平等互利、真诚合作、互守信誉、共同发展的原则，经过双方友好协商，签订本合同。具体内容如下：

- 项目与内容

1、项目名称：南通市海门自来水有限公司水质检测中心改造项目

2、具体内容：实验室家具系统、排风系统、供气系统、净化系统、装修系统等设备采购及安装等。

3、详细品名、规格、数量、价格及质量要求参附件一（报价单）、附件二（图纸），附件三（设备清单、技术说明文件或投标文件）。

二、合同总金额及付款方式：

- 合同总金额为人民币      元，即大写人民币：      元。本合同的单价为固定单价,已包含生产、检验、样板、配件、备品备件、专用工具、包装、运输、卸货、损耗、送检、验货、税金等收货前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等全部费用。本合同单价在合同履行过程中不再做任何调整。本合同的总价为暂定价，甲方有权调整合同中材料计划或材料数量，材料数量和规格型号的调整，不影响本合同单价及其他条款的执行。

- 本项目通过甲方验收合格后付至合同价的60%，经结算审计后，付至审定价的90%，余款在质保期满后无息支付。甲方付款前乙方应提供相应的13%增值税专用发票。

- 如甲方需求变更增加，需甲方出具指令单，并且双方办理：“产品（设备）变更增加项目确认清单及价格”，并以此清单及价格作为补充结算依据，按实另行结算。

三、交付时间、地点及方式：

1、交付时间：签订合同之日起60个日历天内。

2、交付地点：以甲方指定地点为准。

3、运输方式：由乙方自定并负责卸货，同时承担因此产生的费用。

四、验收及期限：

- 验收标准按技术参数及质量标准进行验收。符合国家标准、行业标准及有关地方的规定（执行最高标准和要求）。如果国家出台新的技术规范标准，则执行新技术规范标准。

- 乙方安装调试完成后，甲方在7个工作日内完成对设备进行数量、外观及功能验收，甲方的验收不免除乙方任何质量责任和义务。

五、包装方式：

1、除甲方有特殊要求并在合同条款中明确外，产品的包装由乙方负责，并满足运输及仓储的要求。乙方须准时提供全新的、包装完美无破损的、备件齐全的、完全符合国家的有关质量标准的设备。包装费用由乙方承担。

2、包装应根据国家标准及产品特点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等功能，因包装原因造成产品毁损的，由乙方承担责任。

3、包装物上必须标注产品名称、规格型号、颜色、数量、产品等级、堆放要求、保存环境要求、生产商等标识，因标识缺失或不清导致损失的，乙方负责赔偿。

六、质保期及售后服务：

- 自验收合格之日起，质保期为    年。须安装、调试、送检的，自安装、调试、送

检并通过验收合格之日起算。

- 售后服务：按投标承诺。

七、违约责任及解除：

1、乙方未能履行交付期限(除不可抗力外），甲方不解除合同的，根据实际延误的时间，每逾期一日向甲方须支付工程总金额0.05%违约金；甲方解除合同的，乙方按照合同总金额的20%向甲方支付违约金；造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方一切经济损失。

2、乙方交付的产品不符合本合同约定或经验收交付的产品质量不合格的，甲方不解除合同的，乙方应当重新交付符合合同约定的产品，因此造成交付延误的，根据实际延误的时间，每逾期壹日按应交付产品总金额的 0.05%向甲方支付违约金；甲方解除合同的，乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金；造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方一切经济损失。

3、乙方未按照甲方供货通知要求的数量交付产品的，乙方应当按照未交付部分产品总金额的20%向甲方支付违约金，给甲方造成其它损失的，乙方承担赔偿责任。

4、因不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行(不可抗力包括但不限于火

灾、水灾、战争、地震、台风、洪水、疫情等)，则合同执行相应延迟，延迟时间等于不可抗力发生作用的时间；

5、其它未尽事宜依《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定。

八、争议解决

本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、补充条款：

1、安装施工所用的动力、照明电源及水源均由甲方或（业主方）负责送至安装施工方便之合适位置；

2、安装施工期间，乙方人员应遵守甲方有关规章制度，凡由乙方责任发生的安全责任事故由乙方负责承担。

十、未尽事宜：本合同未尽事宜，经甲乙双方共同协商，作出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，但不得与本合同内容相抵触，如有相抵触，以本合同为准。

十一、生效及其他

1、本合同项下的附件一（报价单）、附件二（图纸），附件三（设备清单、技术说明文件或投标文件）作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式六份，双方各持三份，经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

十二、甲乙双方基本信息：

| 甲方 全称 |  |  | 乙方 全称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系 地址 |  | 联系 地址 |  |  |
| 联系 方式 |  | 联系 方式 |  |  |
| 传 真 |  | 传 真 |  |  |
| 开户行 |  | 开户行 |  |  |
| 账 号 |  | 账 号 |  |  |
| 税 号 |  | 税 号 |  |  |
| 法人或授权代理人签章 |  | 法人或授权代理人签章 |  |  |
| 日 期 |  | 日 期 |  |  |

- 第六部分  质疑提出和处理

- 一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间10天前送至采购单位。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

5、本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6、提供报名回执的复印件，由供应商法人代表签字或盖章，并加盖供应商公章，对不能提供的将不予受理。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和招标人。

2、在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

- 三、质疑处理

1、质疑成立的处理。中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通市公共资源交易中心网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。

供应商不得进行不提供相关佐证材料（包括无法查实的如：宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

- 投诉不成立的作违约处理。

供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

- 《质疑函》、《质疑回复函》。

质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七部分 投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 法定代表人身份证明书 |  | 第 页 | 见附件 |
| 3 | 授权委托书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 授权代表为投标企业正式人员证明 | 须提供用工合同复印件及2022年3月2022年8月单位为其缴纳的社保证明材料 | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 5 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 6 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  | 第 页 |  |
| 7 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力 |  | 第 页 | 见附件 |
| 8 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  | 第 页 | 见附件 |
| 9 | 提供上一年度的财务报告（成立不满一年不需提供）及上一年度的财务状况报告承诺函） |  | 第 页 | 见附件 |
| 10 | 技术标内容 |  |  | 按照评分标准提供相应的材料，文件目录前提供评分索引 |
| 11 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 12 | 报价一览表（含分项报价表） | 三份，需单独密封 | 第 页 | 见附件 |

关于资格的声明函

南通市海门自来水有限公司：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加投标，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司投标之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的投标人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

## 注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

## 单位名称（公章）

年   月    日

## 授权委托书

南通市海门自来水有限公司：

兹授权            （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                        （采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

上一年度的财务状况报告承诺函

南通市海门自来水有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

承诺人：（公章）

年    月   日

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市海门自来水有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

日期：     年    月    日

南通市海门自来水有限公司水质检测中心改造项目

报价一览表

投标单位：（盖章）

| 序号 | 项目 | 最高限价（万元） | 投标报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市海门自来水有限公司水质检测中心改造项目 | 135 |  |

法定代表人（授权代表）签名：

2022年   月    日

南通市海门自来水有限公司水质检测中心改造项目

分项报价表

详见附件：南通市海门自来水有限公司水质检测中心改造项目固化清单。

第八部分 新冠肺炎疫情防控文件

（由参加投标人员提前签署，于开标现场提交）

- 附件1

新冠肺炎疫情防控承诺书

本人姓名：                      户籍地：

居住地：

身份证号：                  联系电话：

为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员郑重承诺：自新冠肺炎疫情发生以来，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员等，没有以下旅居史、接触史、疑似症状：

1、无新冠肺炎感染的症状。

2、14天内未与新冠肺炎确证及疑似人员直接接触。

3、14天内未到过疫情中、高风险地区

4、14天内未接触中、高风险地区人员。

5、14天内没有到境外的旅居史，没有与境外人员接触。

6、14天内无涉外货物接触史，特别是涉及冷链进口产品、包装及配送储存设施设备等接触史。

7、14天内没有发热、咳嗽、气促、脓痰、乏力等新冠肺炎疑似症状。

8、未处于14（集中医学观察）+7（集中健康管理）+7（社区居家健康监测）期间的

9、本人充分理解并遵守招投标活动期间各项防疫安全要求，招投标活动期间将自行做好防护，自觉配合体温测量等防疫工作。

10、招投标活动期间如出现咳嗽、发热等身体异常情况，将自觉接受流行病学调查，并主动配合落实相关疫情防控措施。

11、本人承诺以上内容均属实，如隐瞒、虚报、谎报，本人愿意承担相关法律责任和后果。

12、为响应严格落实疫情防控常态化管控措施，本单位进入嘉陵江商务大厦的人员原则上不得超过两人 ，同时只一人进入开标室参与投标。若投标人违反上述规定的，认可视情按否决投标处理。

承诺人（参与现场投标人员）签字：

2022年     月      日